## Banco de Dados
VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO POR TEMPO DE INSTALAÇÃO
				Erros admissíveis(%) ±5% /±5% /±10%
UN	Data da Verificação	Hidrômetro No	Ano de Inst.	Qn	Qt	Qmín	Status	REP- P/N	Ano	Marca	Marca&Status	Marca&Status&P/N	MarcaAnoStatus	MarcaAnoP/N	Observação
UN-MTL	01/08/18	C14L004986	20/12/17	-0,40	3,00	0,00	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-MTN	01/08/18	A02S200090	14/09/10	-1,50	-1,80	-100,00	RP1	N	2010	S	SRP1	SRP1N	S2010RP1	S2010N
UN-MTL	01/08/18	A06F307352	23/05/06	4,05	6,50	-14,50	RP2	P	2006	F	FRP2	FRP2P	F2006RP2	F2006P
UN-MTN	01/08/18	A18N050817	10/05/18	1,94	0,40	-4,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	01/08/18	A18N139594	21/05/18	0,72	-0,60	1,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	01/08/18	A14F450174	26/06/18	-0,68	1,00	-5,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	01/08/18	A13F261812	27/01/14	-1,64	-1,80	-71,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	01/08/18	A09F321253	25/01/10	-0,38	-1,80	-15,20	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	01/08/18	A06F333635	08/12/16	-0,34	0,00	-10,80	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	01/08/18	A18N019578	09/03/18	0,84	-1,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	01/08/18	A15F248783	09/03/16	-0,54	0,00	-25,80	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	01/08/18	A04L593352	10/08/15	-2,90	-1,00	-2,20	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTL	01/08/18	A15F108757	16/04/15	0,10	-0,40	-52,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	01/08/18	A06F419573	04/10/16	-0,30	1,40	2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	01/08/18	A15F107826	23/04/15	-1,74	-0,40	-12,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	01/08/18	A07S266038	12/03/15	-1,14	0,20	-7,40	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015	Hidrometro fora das Caracteristica Metrologica( filtro obstruido com perticulas solidas , impedindo o fluxo da água ,sem Cond. de Verificação.)
UN-MTS	01/08/18	A14F292550	29/08/14	-0,78	1,00	-3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	01/08/18	A14F119692	09/07/14	-3,10	1,00	-3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	01/08/18	A14F457080	13/02/15	-0,30	0,60	-26,80	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	01/08/18	A04S012842	07/08/14	-11,84	-36,00	-100,00	RP3	N	2014	S	SRP3	SRP3N	S2014RP3	S2014N
UN-MTO	01/08/18	A12F353313	26/03/13	0,58	-2,20	-23,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	01/08/18	A17F099867	05/11/17	0,70	1,20	0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BME	01/08/18	A15F115508	16/03/16	-1,48	0,40	-10,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-BME	01/08/18	A15F061356	30/04/15	-2,16	-1,00	-1,80	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-BME	01/08/18	A12F148674	27/07/12	0,32	-1,00	-6,80	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTN	02/08/18	G15BV00018	27/09/16	-2,80	-1,50	-4,00	AP		2016	B	BAP	BAP	B2016AP	B2016
UN-MTO	02/08/18	A10F054864	19/04/10	0,26	-1,60	-37,20	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	02/08/18	A06F356858	06/12/16	-0,50	-1,20	2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	02/08/18	A10F505593	06/07/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	02/08/18	A09F204546	29/09/09	0,80	0,00	-13,80	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	02/08/18	A17F006842	16/11/17	-0,42	0,60	2,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	02/08/18	A16F150535	16/09/16	-0,08	-1,40	-15,20	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	02/08/18	A16F200558	15/10/16	-0,58	0,80	6,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	02/08/18	A03S018663	08/02/11	-1,46	-1,60	-5,80	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTO	02/08/18	A08F067306	13/01/15	0,12	-1,00	-33,80	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	02/08/18	A14F238124	15/07/14	0,08	-0,40	-4,80	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	02/08/18	A17F023618	29/04/17	7,44	8,40	6,60	RP2	P	2017	F	FRP2	FRP2P	F2017RP2	F2017P
UN-MTL	02/08/18	A17F064386	18/08/17	0,94	0,80	-3,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	02/08/18	A15F066978	28/06/17	-1,30	1,20	-24,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	02/08/18	A09F315252	15/01/10	-1,62	-1,40	-29,20	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	02/08/18	A08F460534	30/10/08	-1,60	-0,20	-16,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	02/08/18	A16F145788	25/08/16	-0,88	-0,20	-26,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	02/08/18	A16F145281	23/08/16	-1,38	2,40	-1,20	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	02/08/18	A07F314611	10/01/14	-0,16	2,20	5,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	02/08/18	A12F032283	05/11/13	-0,62	-0,40	-1,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	02/08/18	A06S703064	18/12/12	-2,34	-1,40	-11,00	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N
UN-MTN	02/08/18	A11F178298	03/12/15	-0,90	0,00	-0,80	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	02/08/18	A06S748971	11/12/12	-1,42	-1,20	-8,20	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTN	02/08/18	A04S329433	28/10/13	-1,44	-1,60	-9,40	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	03/08/18	A02S084595	22/09/10	1,60	2,00	1,00	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	03/08/18	A16F148580	02/09/16	-0,84	0,80	2,20	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	03/08/18	A17F029443	18/05/17	2,06	2,00	-3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	03/08/18	A16F056259	23/06/16	-1,66	-0,60	-14,20	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	03/08/18	A13F239401	18/03/14	-3,50	-6,00	-99,60	RP2	N	2014	F	FRP2	FRP2N	F2014RP2	F2014N
UN-MTO	03/08/18	A08F451324	14/11/08	-0,86	-4,20	-33,60	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTN	04/08/18	A18N139708	21/05/18	1,14	0,60	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	04/08/18	A11F285455	05/04/12	0,30	0,00	-18,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	04/08/18	A07S139648	25/10/13	-1,90	-0,40	-18,20	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTN	04/08/18	A17N282490	31/01/18	2,00	1,00	-6,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	04/08/18	A07F319401	24/08/17	-0,94	0,00	-5,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	04/08/18	A17N282724	02/01/18	1,40	-0,60	-4,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	04/08/18	A17F064664	16/08/17	1,10	-0,20	-27,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	04/08/18	A18N019748	26/03/18	1,10	0,00	-4,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	04/08/18	A14F236884	30/07/14	0,16	2,40	-5,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	04/08/18	A06F286267	14/06/11	-1,85	-3,50	-91,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	04/08/18	A11N247433	22/09/11	-0,80	0,00	-1,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTS	04/08/18	A18N146416	23/06/18	0,56	0,80	3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	04/08/18	A08F056056	11/10/12	1,36	3,40	-1,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTN	04/08/18	A07F232827	07/11/14	-0,84	0,40	-5,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	04/08/18	A10F014489	03/03/10	-1,76	-4,40	-99,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	04/08/18	A17F089681	10/10/17	-0,90	0,40	-67,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	04/08/18	A08F065122	05/04/08	-2,10	0,00	-12,60	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTN	04/08/18	A15F122944	18/06/15	-1,10	-0,60	-20,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	04/08/18	A08F224948	16/06/08	-0,10	1,60	-0,60	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTO	04/08/18	A08F479767	26/07/14	-0,36	-1,40	-35,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	04/08/18	A18N055693	26/03/18	0,22	-1,00	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	04/08/18	A07F277851	24/02/15	0,26	-1,00	-10,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	04/08/18	A15F075431	08/05/15	-1,56	-3,40	-41,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	04/08/18	A13F272936	22/01/14	-100,00	2,00	-13,00	RP2	N	2014	F	FRP2	FRP2N	F2014RP2	F2014N
UN-MTO	04/08/18	A12F220139	06/10/12	-3,60	-0,60	-1,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTL	06/08/18	A16F198424	27/10/16	-	-	-	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N	Relojoaria com Casa de dezena Apagada semCond. de Leitura
UN-MTS	06/08/18	A11F329262	28/03/12	0,76	-3,00	-41,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	06/08/18	A08F476347	21/06/18	1,86	-1,00	-6,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	06/08/18	A14F114786	03/07/14	1,20	-0,60	-25,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	06/08/18	A18N107737	20/04/18	1,52	-1,40	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	06/08/18	A17N302034	30/01/18	2,46	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	06/08/18	A13F266126	12/03/14	-0,70	-1,00	-37,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	06/08/18	A17F002171	17/03/17	0,66	0,00	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	06/08/18	A06F339991	11/11/16	0,10	1,00	-9,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	06/08/18	A06F274711	22/09/14	-0,26	-1,40	-22,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	06/08/18	A18N057478	02/06/18	1,34	1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	06/08/18	A06S475392	28/11/12	-1,74	-1,00	-91,60	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N
UN-MTO	06/08/18	A09F170856	31/07/09	-1,50	0,00	-26,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	06/08/18	A10F181982	19/12/11	-1,04	-1,40	-36,20	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	06/08/18	A09F117672	13/04/18	-1,26	0,00	0,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	06/08/18	A15F118233	25/04/18	-1,84	0,40	-16,40	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
UN-MTN	06/08/18	A03S448965	01/04/11	-1,72	-3,80	-9,60	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTO	06/08/18	A07F299373	10/06/13	-72,74	0,40	1,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	06/08/18	A97L404270	11/12/09	-	-	-	RP1	N	2009	L	LRP1	LRP1N	L2009RP1	L2009N	Hidrometro parado
UN-MTO	06/08/18	A13F2381733	16/12/13	0,70	-9,40	-2,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	07/08/18	D14L005142	04/08/17	-0,56	2,60	3,00	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-MTO	07/08/18	A15F077834	25/05/15	0,90	0,20	-39,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	07/08/18	A09F246502	07/11/09	-2,70	-1,20	-4,40	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTO	07/08/18	A15F266185	22/01/16	0,60	-0,20	-26,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	07/08/18	A09S289573	17/06/09	-2,44	-7,80	-12,00	RP2	N	2009	S	SRP2	SRP2N	S2009RP2	S2009N
UN-MTO	07/08/18	A00N630702	19/10/09	2,35	0,50	-21,50	RP1	N	2009	N	NRP1	NRP1N	N2009RP1	N2009N
UN-MTO	07/08/18	A17F113509	05/01/18	0,68	2,00	-3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	07/08/18	A16F197795	13/10/16	0,26	1,40	0,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	07/08/18	A17F069119	09/11/17	-0,62	-0,40	-25,20	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	07/08/18	A15F245386	19/10/15	0,32	2,40	-12,80	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	07/08/18	A18N089682	11/06/18	1,02	0,80	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	07/08/18	A07F286697	04/04/17	-0,48	-0,20	-19,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	07/08/18	A12F360529	04/05/18	-0,56	0,40	-5,80	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	07/08/18	A15F109586	06/05/15	-1,84	-1,20	-14,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	07/08/18	A17N300406	18/01/18	1,48	0,20	0,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	07/08/18	A10F129490	27/09/10	-	-	-	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	07/08/18	A09S012992	28/06/11	-2,26	-1,20	-1,80	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	07/08/18	A17F005596	20/02/17	-1,48	0,20	-19,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	07/08/18	A11N304176	24/11/11	0,50	0,00	-2,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTN	07/08/18	A09F122426	21/12/13	-0,72	-1,40	-32,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	07/08/18	A11F311620	26/04/12	-0,44	0,80	-21,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	07/08/18	A09F052866	12/03/09	-1,58	-1,40	-9,80	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-BME	07/08/18	A10F182518	22/09/11	-1,06	-1,80	-32,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-BME	07/08/18	A11F171276	20/04/12	0,22	0,80	-9,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-BME	07/08/18	A10F218588	29/11/10	0,66	-1,80	-99,80	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	07/08/18	A15F115362	19/03/16	-1,02	-0,80	-10,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BME	07/08/18	A06N411963	24/11/06	2,15	-0,50	-100,00	RP1	N	2006	N	NRP1	NRP1N	N2006RP1	N2006N
UN-BME	07/08/18	A03L283526	25/03/09	-1,34	-2,40	-99,80	RP1	N	2009	L	LRP1	LRP1N	L2009RP1	L2009N
UN-BME	07/08/18	A16F151773	09/01/17	-0,94	0,00	-8,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	08/08/18	A08F419018	24/09/16	-0,04	-0,60	-5,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	08/08/18	A17F108383	10/10/17	0,90	1,00	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	08/08/18	A11F221624	24/01/12	2,24	1,00	-49,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	08/08/18	A18N056788	23/04/18	1,40	0,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	08/08/18	A12F036593	11/06/12	0,16	-38,60	-100,00	RP2	N	2012	F	FRP2	FRP2N	F2012RP2	F2012N
UN-MTS	08/08/18	A07F335488	10/12/14	-0,94	-1,40	-98,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	08/08/18	A11N320086	16/09/11	-1,40	-1,00	-3,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTS	08/08/18	A18N056998	14/04/18	0,70	0,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	08/08/18	A18N225407	14/07/18	1,64	0,60	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	08/08/18	A10F204952	05/10/10	3,04	0,00	-96,80	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	08/08/18	A05F318180	02/01/17	-0,40	-0,40	-25,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	08/08/18	A10F059150	28/09/10	-2,46	-2,40	-31,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	08/08/18	A07F223796	03/07/17	-1,76	0,00	0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	08/08/18	A14F244396	31/07/14	-0,24	0,00	-3,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	08/08/18	A06F373618	21/01/15	0,26	0,00	-28,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	08/08/18	A18N146985	07/06/18	1,30	0,60	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTS	08/08/18	A18N106186	22/06/18	0,90	0,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	08/08/18	A18N106185	21/06/18	-0,40	-1,60	-3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	08/08/18	A05F105284	26/08/11	-0,10	3,00	-10,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTN	08/08/18	A07F247854	16/10/14	-0,40	-1,00	-19,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	08/08/18	A04S260817	25/07/12	-2,60	-5,00	-11,60	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N
UN-MTN	08/08/18	A08F468091	04/01/14	-1,90	-4,00	-49,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	08/08/18	A15F200759	09/12/15	-0,94	-0,60	-26,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	08/08/18	A08F069653	13/12/17	-1,24	-0,40	-3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	08/08/18	A17N283874	19/02/18	-0,26	-1,00	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	08/08/18	A18N091323	23/04/18	0,90	-1,60	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BSI	08/08/18	A18N038254	04/04/18	1,22	0,40	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BSI	08/08/18	A11F003470	01/08/13	0,26	-3,00	-57,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	08/08/18	A05F070604	28/07/05	-0,30	-4,00	-100,00	RP1	N	2005	F	FRP1	FRP1N	F2005RP1	F2005N
UN-BME	08/08/18	A06F309738	09/11/16	-1,50	-0,40	-13,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BME	08/08/18	A10F164932	27/09/10	1,20	-5,00	-99,20	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	08/08/18	A15F011370	09/04/16	-0,90	-2,00	-20,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BME	08/08/18	A15F330392	04/09/17	-0,94	-1,00	-16,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	08/08/18	A15F251757	25/09/15	-	-	-	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	08/08/18	A05F027983	21/06/05	2,10	-1,00	-34,00	RP1	N	2005	F	FRP1	FRP1N	F2005RP1	F2005N
UN-BME	08/08/18	A05L145018	04/04/05	-	-	-	RP1	N	2005	L	LRP1	LRP1N	L2005RP1	L2005N	Relojoaria Com os Ponteiro de litro e decimo de litro Danificado sem Cond. de Leitura.
UN-BME	08/08/18	A02S222493	02/01/06	-	-	-	RP1	N	2006	S	SRP1	SRP1N	S2006RP1	S2006N	Cupula Opaca Sem Cond. de Leitura
UN-MTO	09/08/18	A06F326841	15/07/16	-1,70	-0,40	-4,80	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	09/08/18	A96L540633	14/05/09	0,64	3,00	0,40	AP		2009	L	LAP	LAP	L2009AP	L2009
UN-MTO	09/08/18	A05F029994	05/03/15	-0,64	-0,40	-35,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	09/08/18	A17N306507	07/06/18	0,08	0,00	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	09/08/18	A09F236437	07/12/09	-0,38	-0,20	-19,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	09/08/18	A07S141689	26/03/15	-1,48	-0,40	-0,60	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
UN-MTO	09/08/18	A09F250913	10/11/09	-1,36	-1,20	-12,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTN	09/08/18	A15F073051	08/05/15	-1,60	-1,60	-33,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	09/08/18	A08F059027	27/07/10	-0,34	0,80	-19,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	09/08/18	A06S472175	04/12/12	-1,82	-1,40	-7,00	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTN	09/08/18	A09F056932	25/05/09	-2,34	-1,60	-2,80	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTN	09/08/18	A06F300426	29/10/16	-0,16	0,60	-4,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	09/08/18	A15F163669	28/06/18	-2,78	-1,40	-1,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	09/08/18	A18N139165	28/06/18	0,04	-0,20	-1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	09/08/18	A14F002654	06/02/14	-0,14	-1,00	-7,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	09/08/18	A18N138259	22/05/18	0,14	-2,00	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	09/08/18	A14F076401	12/05/14	-1,42	-0,60	-2,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	09/08/18	A12F219360	29/05/17	-0,52	0,00	-6,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BME	09/08/18	A15F011419	09/04/16	-0,92	0,60	-1,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	10/08/18	A05F028239	05/10/16	-1,74	-2,00	-27,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	10/08/18	A17N301715	19/06/18	2,60	0,20	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	10/08/18	A17F023078	11/04/17	4,16	2,80	4,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	10/08/18	A18N090491	09/05/18	2,26	-1,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	10/08/18	A15F073884	04/07/17	-0,48	-4,20	-100,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	10/08/18	A17F022606	11/05/17	4,36	4,00	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	10/08/18	A13F232183	14/12/13	1,16	-2,20	-15,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	10/08/18	A09F041303	14/04/09	0,58	-3,20	-97,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	10/08/18	A14F028512	15/04/14	-0,80	-4,60	-99,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	10/08/18	A05F059908	09/08/11	0,76	-1,60	-14,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	10/08/18	A05F066734	02/09/14	-0,44	-1,00	-99,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	10/08/18	A15F243640	09/09/15	-2,12	-0,40	-15,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	10/08/18	A07F239944	06/04/16	0,46	0,00	-50,20	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	10/08/18	A04S158428	21/12/11	2,14	1,60	-2,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	10/08/18	A11F286625	18/02/12	0,70	-0,60	-21,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	10/08/18	A18N091134	18/04/18	0,50	0,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	10/08/18	A18N102781	16/04/18	0,60	0,00	-4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	10/08/18	A17N283317	30/01/18	0,66	-0,20	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	10/08/18	A04S049699	11/10/11	-1,36	0,00	-32,40	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
UN-BME	10/08/18	A08F065845	22/07/08	-0,16	0,40	-29,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-BME	10/08/18	A17F033481	17/08/17	0,24	0,00	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BAJ	10/08/18	A12F340858	05/06/12	1,90	0,00	-14,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	13/08/18	A11N236638	29/05/12	1,90	1,00	0,00	AP		2012	N	NAP	NAP	N2012AP	N2012
UN-BME	13/08/18	A10F201984	27/09/11	0,62	-2,00	-22,20	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-BME	13/08/18	A06F344835	18/05/16	0,14	0,00	-2,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-BME	13/08/18	A11F226537	13/02/13	2,12	0,40	-27,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	13/08/18	A07F305398	23/02/08	6,40	7,00	-19,60	RP3	P	2008	F	FRP3	FRP3P	F2008RP3	F2008P
UN-BME	13/08/18	A10F132727	20/08/10	-0,36	-3,40	-65,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	13/08/18	A06F324423	14/05/16	0,00	1,00	-7,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	13/08/18	A10F113698	21/07/10	-2,60	-3,00	-31,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	13/08/18	A10F092600	27/09/10	0,04	-1,40	-92,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	13/08/18	A18N047585	20/03/18	0,36	-1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	13/08/18	A07F239824	07/03/17	-0,76	-0,80	-11,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	13/08/18	A18N090880	14/06/18	0,86	1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	13/08/18	A09F312545	08/04/10	-1,10	-1,40	-33,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	13/08/18	A18N090864	13/06/18	1,10	-0,40	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	13/08/18	A18N102188	28/05/18	3,30	2,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	13/08/18	A12F032228	08/05/12	1,36	-1,00	-14,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	13/08/18	A08F402456	23/07/08	-0,94	-0,60	-19,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTO	13/08/18	A07S098118	02/09/14	-1,56	-1,40	-11,40	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTO	13/08/18	A17N304763	02/04/18	-0,36	-1,40	-7,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	13/08/18	A18N051619	05/04/18	-	-	-	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N	Filtro Obstruido sem cond. de Verificação.
UN-MTO	13/08/18	A14F403851	03/12/14	0,10	-1,60	-98,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	13/08/18	A07S211720	22/07/11	-0,30	0,60	2,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	13/08/18	A12F268456	08/11/13	-0,20	0,00	-1,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	13/08/18	A07S623872	08/02/08	-1,52	-5,40	-67,00	RP2	N	2008	S	SRP2	SRP2N	S2008RP2	S2008N
UN-MTS	13/08/18	A14L277691	21/07/16	2,20	2,40	0,00	AP		2016	L	LAP	LAP	L2016AP	L2016
UN-MTS	13/08/18	A06F348208	24/11/14	-0,50	0,00	-3,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	13/08/18	A11F194423	09/05/14	-0,52	-1,40	-17,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	13/08/18	A13F204930	14/12/13	-0,10	-1,40	-60,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	13/08/18	A11F187243	26/12/11	0,70	-6,40	-99,60	RP2	N	2011	F	FRP2	FRP2N	F2011RP2	F2011N
UN-MTN	14/08/18	A07F332602	03/04/08	-0,96	4,00	-65,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTN	14/08/18	A06S810087	08/08/13	0,84	-3,40	-14,00	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTN	14/08/18	A12F285213	24/07/13	-1,20	-5,60	-17,40	RP2	N	2013	F	FRP2	FRP2N	F2013RP2	F2013N
UN-MTN	14/08/18	A10F134331	29/09/14	1,10	-2,00	-6,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	14/08/18	A17F006340	23/03/17	-0,74	-3,00	-13,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	14/08/18	A12F140606	08/03/13	1,86	0,40	-6,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	14/08/18	A04S051918	31/07/10	-0,60	-3,00	-11,00	RP1	N	2010	S	SRP1	SRP1N	S2010RP1	S2010N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	14/08/18	A17N283872	19/02/18	0,64	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	14/08/18	A08F347964	07/05/18	-0,54	-6,00	-12,00	RP2	N	2018	F	FRP2	FRP2N	F2018RP2	F2018N
UN-MTO	14/08/18	A13F238851	17/01/14	-2,14	-2,00	-8,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	14/08/18	A13F203242	30/12/13	-2,02	-4,80	-18,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	14/08/18	A18N146928	25/07/18	1,30	2,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	14/08/18	A17F007784	22/05/17	-1,20	0,00	-63,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	14/08/18	A11F282617	16/07/17	-1,60	-2,60	-9,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	14/08/18	A11F224636	17/02/12	0,54	-4,40	-38,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	14/08/18	A14F085651	20/05/14	-1,74	1,00	-54,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	14/08/18	A17N300151	19/01/18	1,44	1,60	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	14/08/18	A06F287972	04/12/14	-0,98	-0,60	-1,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	14/08/18	A04S259424	05/09/11	-0,10	0,00	6,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTL	14/08/18	A10F548470	10/06/11	-1,10	-5,00	-21,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	14/08/18	A07S355999	18/10/07	-0,54	1,00	-29,00	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTS	14/08/18	A08F367932	10/04/18	-0,94	-5,00	-62,00	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
UN-BSI	16/08/18	A07F346545	21/04/08	0,50	-1,40	-93,60	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-BSI	16/08/18	A17F013013	26/05/17	0,24	1,00	1,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BSI	16/08/18	A16F210393	12/12/16	-0,62	-1,00	-6,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	16/08/18	C14L005120	12/05/18	-1,70	2,00	-12,00	RP1	N	2018	L	LRP1	LRP1N	L2018RP1	L2018N
UN-MTO	16/08/18	A14F010492	27/03/14	-1,02	1,60	-6,20	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	16/08/18	A11N236552	22/10/11	0,30	0,00	-4,50	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTO	16/08/18	A06F445755	21/10/16	-0,48	0,20	-2,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	16/08/18	A09F213015	15/05/14	-1,44	-3,20	-19,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	16/08/18	A17N305469	12/03/18	0,30	-0,80	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	16/08/18	A10F048606	15/03/10	0,88	-0,80	-15,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	16/08/18	A04L624820	12/06/08	1,75	1,00	-10,00	AP		2008	L	LAP	LAP	L2008AP	L2008
UN-MTN	16/08/18	A18N021179	12/04/18	-0,38	-1,80	-2,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	16/08/18	A15F044095	09/03/15	-0,50	-1,80	-20,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	16/08/18	A16F211196	27/04/17	1,44	0,60	-18,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	16/08/18	A15F266059	21/01/16	1,16	0,40	-6,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	16/08/18	A17F029604	23/05/17	-0,30	0,40	-3,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	16/08/18	A14F203610	12/06/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTS	16/08/18	A18N146398	20/06/18	1,00	0,80	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	16/08/18	A06F386985	02/03/17	-1,66	-0,20	-42,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	16/08/18	A13F261457	14/01/14	-0,52	-0,80	-3,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	16/08/18	A18N090007	28/06/18	0,22	0,60	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	16/08/18	A06F403433	06/10/14	-1,08	-0,20	-47,20	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	16/08/18	A14F305124	17/09/14	-2,42	-2,00	-25,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	16/08/18	A16F259795	13/01/17	-0,48	1,00	-23,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	17/08/18	A10F515960	08/04/11	-0,20	-0,80	-18,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	17/08/18	A13F235456	07/01/14	-0,30	-0,80	-4,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	17/08/18	A13F202283	21/11/13	-1,00	-0,60	-8,80	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	17/08/18	A04S160123	10/11/12	-1,40	-2,20	-8,40	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTO	17/08/18	A14F459307	29/01/15	-0,20	-0,60	-21,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	17/08/18	A08F411979	21/08/08	-8,40	-60,80	-100,00	RP3	N	2008	F	FRP3	FRP3N	F2008RP3	F2008N
UN-MTO	17/08/18	A16F132880	29/07/16	0,90	2,20	-2,20	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	17/08/18	A18N093366	11/07/18	1,02	-0,40	-1,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	17/08/18	A11N317577	08/10/11	0,65	-1,50	-33,50	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N
UN-MTS	17/08/18	A11F327349	16/03/12	1,32	1,00	-15,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	17/08/18	A18N055801	25/06/18	0,96	-0,60	-0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	17/08/18	A11N303340	08/11/11	0,85	-1,00	-39,50	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N
UN-MTS	17/08/18	A17F030919	20/06/17	-1,98	-1,20	-1,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	17/08/18	A14F288756	08/09/14	0,20	2,00	-5,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	17/08/18	A16F277581	31/03/17	-0,82	0,80	0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	17/08/18	A08F422214	17/09/08	-1,24	-3,00	-92,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	17/08/18	A08F462698	09/12/08	-0,24	-0,80	-44,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	17/08/18	A00S644047	17/06/09	-3,18	-1,00	-7,80	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-BME	17/08/18	A12F185336	11/12/12	1,10	0,60	-5,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-BME	17/08/18	A10F249390	30/07/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	18/08/18	A17F001697	16/02/17	-0,68	-0,20	-10,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	18/08/18	A12F032213	04/05/12	-2,54	-1,60	-6,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTL	18/08/18	A17F072152	11/09/17	-0,40	-0,60	-1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	18/08/18	A10F051734	09/03/10	-0,54	-2,40	-14,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	18/08/18	A15F248282	16/03/16	2,26	1,00	-7,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	18/08/18	A09F164233	27/08/09	6,26	7,00	-6,60	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTL	18/08/18	A18N210927	20/07/18	0,66	-2,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	18/08/18	A07F260925	05/12/14	-1,44	-5,00	-45,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	18/08/18	A18N138177	12/07/18	2,20	0,40	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	18/08/18	A18N184888	02/08/18	1,36	0,60	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	18/08/18	A06F327320	30/04/15	-0,22	-0,40	-79,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	18/08/18	A04S120665	21/11/10	-0,20	0,00	-1,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	18/08/18	A10F514280	29/07/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	18/08/18	A14F405878	03/12/14	-0,60	-1,00	-23,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	18/08/18	A06F303736	24/03/14	-0,20	0,00	-11,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	18/08/18	A12F271577	27/12/12	-2,20	-11,00	-14,00	RP2	N	2012	F	FRP2	FRP2N	F2012RP2	F2012N
UN-MTO	18/08/18	A12F367785	26/08/13	-0,20	-2,60	-43,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	18/08/18	A07S041893	07/03/13	-1,10	-2,60	-10,40	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTO	18/08/18	A17N286534	25/01/18	0,34	-1,40	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	20/08/18	E15L001289	22/01/16	0,70	0,00	-12,50	RP1	N	2016	L	LRP1	LRP1N	L2016RP1	L2016N
UN-MTO	20/08/18	A04S160344	13/03/13	-0,42	-0,60	-4,40	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTS	20/08/18	A17N281692	15/01/18	1,10	-2,00	-3,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	20/08/18	A10F520120	12/07/11	-0,46	-2,60	-22,60	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	20/08/18	A10F210385	19/02/11	1,90	0,60	-12,40	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	20/08/18	A10F052758	27/07/17	-2,38	1,20	-8,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	20/08/18	A12F143531	10/09/12	0,08	-1,00	-9,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	20/08/18	A18N057136	17/04/18	1,66	-0,40	-9,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	20/08/18	A17F031101	13/06/17	0,30	0,00	1,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	20/08/18	A12F359261	17/06/17	-	-	-	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTS	20/08/18	A18N057530	15/06/18	1,32	-0,20	-2,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	20/08/18	A14F285278	26/08/14	-1,10	1,40	-5,80	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	20/08/18	A10F128500	17/08/10	-1,32	-2,00	-29,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	20/08/18	A13F139748	19/10/13	-1,14	0,60	-5,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-BME	20/08/18	A01S687816	20/07/09	1,62	3,40	-1,40	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-BME	20/08/18	A13F151798	25/02/14	13,32	19,80	2,40	RP2	P	2014	F	FRP2	FRP2P	F2014RP2	F2014P
UN-MTL	21/08/18	A14F443848	14/01/15	-0,30	-2,00	-53,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	21/08/18	A14F444086	19/01/15	1,00	1,40	-4,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTL	21/08/18	A08F058773	22/10/16	-0,70	0,60	-2,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	21/08/18	A12F234364	25/02/13	-3,16	-1,40	-10,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	21/08/18	A13F198050	28/12/13	0,10	-0,60	-12,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	21/08/18	A17F072250	11/09/17	0,00	0,00	-4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	21/08/18	A15F107038	14/04/15	-0,10	0,00	-7,60	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	21/08/18	A11F288970	23/02/12	-0,86	-3,00	-35,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	21/08/18	A06F337330	26/04/16	-0,70	-1,60	-28,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	21/08/18	A06F427005	18/05/17	0,24	-1,00	-33,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	21/08/18	A03S438255	29/10/11	-0,90	1,00	-1,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTO	21/08/18	A17N305913	04/04/18	1,70	1,00	1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	21/08/18	A06S468009	04/08/14	-1,20	-0,40	-3,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTO	21/08/18	A04S039419	03/05/13	-1,82	0,20	-5,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTO	21/08/18	A99S427784	30/08/08	-1,06	0,40	-1,40	AP		2008	S	SAP	SAP	S2008AP	S2008
UN-MTO	21/08/18	A18N103772	02/05/18	0,10	0,60	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	21/08/18	A17N283392	16/04/18	0,80	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	21/08/18	A18N184790	08/08/18	1,40	1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	21/08/18	A07S206669	17/09/14	-0,70	0,00	-20,00	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTN	21/08/18	A07S262640	27/04/15	-0,94	0,40	-2,00	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
UN-MTN	21/08/18	A18N139267	21/06/18	-0,04	-1,40	-2,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	21/08/18	A08F408586	15/07/10	0,10	2,00	1,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTN	21/08/18	A16F123595	01/08/16	-0,86	-0,60	-13,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	21/08/18	A17F110999	22/11/17	-0,46	-0,40	-2,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	21/08/18	A05F131556	29/03/16	-1,70	0,00	-13,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BSI	21/08/18	A11F048588	28/02/12	-1,26	-6,00	-100,00	RP2	N	2012	F	FRP2	FRP2N	F2012RP2	F2012N
UN-BSI	21/08/18	A17N319440	25/04/18	0,20	-2,40	-4,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BSI	21/08/18	A16F281771	23/01/17	0,50	-1,40	-99,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	21/08/18	A17F100892	04/10/17	-1,44	-1,00	-16,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	21/08/18	A11L157528	10/04/13	35,80	-100,00	-100,00	RP3	P	2013	L	LRP3	LRP3P	L2013RP3	L2013P
UN-BME	21/08/18	A11F300670	27/09/12	-0,20	-0,60	-33,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	21/08/18	A12F276561	06/06/13	-0,50	-0,40	-16,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	21/08/18	A06N411848	26/06/06	-	-	-	RP1	N	2006	N	NRP1	NRP1N	N2006RP1	N2006N	hidrometro com a relojoaria com as casa de centena e dezena apagada sem cond. de leitura.
UN-MTS	22/08/18	E08S003792	11/12/15	0,36	0,00	0,00	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
UN-MTS	22/08/18	F03S000206	10/02/17	1,08	-0,60	-4,00	AP		2017	S	SAP	SAP	S2017AP	S2017
UN-MTS	22/08/18	A18N107177	21/06/18	0,74	0,00	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	22/08/18	A18N106258	27/04/18	1,32	-1,20	-7,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	22/08/18	A14F307698	21/10/15	0,38	0,40	-10,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	22/08/18	A16F198037	04/07/18	-0,36	-0,40	-3,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	22/08/18	A12F287350	12/03/13	0,16	-0,20	-12,80	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	22/08/18	A18N146428	14/07/18	1,72	1,00	3,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	22/08/18	A16F057963	23/07/18	-1,12	0,80	-0,20	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	22/08/18	A10F019775	16/03/10	0,88	-1,80	-29,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	22/08/18	A11N318959	14/09/11	0,40	0,00	-1,50	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTS	22/08/18	A13F204617	27/11/13	-0,64	-1,20	-6,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	22/08/18	A09F250000	08/12/09	-0,44	1,20	-4,20	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTS	22/08/18	A06F364872	18/04/17	-1,74	0,80	1,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	22/08/18	A14F412067	16/12/14	-1,30	-0,60	-21,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	22/08/18	A15F022890	05/02/15	-2,12	1,60	-12,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	22/08/18	A10F554538	22/05/11	-0,56	-0,40	-24,80	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	22/08/18	A18N213254	03/08/18	0,04	1,00	3,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	22/08/18	A16F149247	23/09/16	-1,84	0,40	-5,80	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	22/08/18	A16F259614	04/02/17	0,12	1,80	-8,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	23/08/18	A17F056183	08/05/18	2,40	2,00	3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	23/08/18	A18N092343	28/06/18	1,26	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	23/08/18	A18N146740	25/07/18	1,30	-0,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	23/08/18	A10F544930	24/05/11	1,10	-2,20	-17,80	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	23/08/18	A11N321368	10/11/11	-0,65	-1,50	-2,50	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTO	23/08/18	A10F007045	09/02/10	1,50	-1,40	-50,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	23/08/18	A17F022794	04/05/17	7,04	8,00	9,00	RP2	P	2017	F	FRP2	FRP2P	F2017RP2	F2017P
UN-MTL	23/08/18	A07F306160	06/03/15	-0,50	-0,60	-47,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	23/08/18	A14F394921	06/11/14	-0,50	0,40	-30,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	23/08/18	A14F439900	19/01/15	0,04	-1,40	-38,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	23/08/18	A16F121706	26/07/16	-0,20	2,00	-9,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	23/08/18	A06F301462	20/04/16	-2,00	-1,00	-18,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	23/08/18	A15F161463	27/07/15	0,24	-1,40	-100,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	23/08/18	A03S551150	02/12/11	0,80	3,40	-1,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTO	23/08/18	A13F202349	25/11/13	5,64	7,60	8,00	RP2	P	2013	F	FRP2	FRP2P	F2013RP2	F2013P
UN-MTO	23/08/18	A12F270329	24/02/13	-3,20	0,00	1,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	23/08/18	A06F312361	07/10/14	-1,30	1,00	0,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	23/08/18	A18N091991	08/06/18	1,20	-1,00	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	23/08/18	A10F010663	05/05/10	-1,30	-0,40	-10,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	23/08/18	A18N093019	09/07/18	0,44	0,20	-3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	23/08/18	A99S414949	22/05/08	-	-	-	RP1	N	2008	S	SRP1	SRP1N	S2008RP1	S2008N	Cupula Opaca sem Cond. de Leitura.
UN-BME	23/08/18	A15F330814	11/11/16	-0,24	0,40	-23,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	24/08/18	D12L003822	24/07/14	-0,70	3,40	0,00	AP		2014	L	LAP	LAP	L2014AP	L2014
UN-MTL	24/08/18	A07F244439	10/10/14	-2,58	-2,40	-19,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	24/08/18	A18N180993	10/08/18	2,82	1,80	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	24/08/18	A09F057676	06/07/09	-0,28	-1,40	-9,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTL	24/08/18	A18N048861	10/04/18	1,14	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	24/08/18	A12F139115	17/08/12	-0,76	-1,40	-30,20	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	24/08/18	A12F177263	20/08/12	1,34	2,60	-0,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTO	24/08/18	A09F189838	17/09/09	0,26	-0,20	-17,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	24/08/18	A18N104400	14/05/18	-0,04	-1,00	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	24/08/18	A08F241444	02/06/08	-0,22	0,60	-15,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTO	24/08/18	A14F207353	11/09/14	1,02	-0,20	-30,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	24/08/18	A14F308870	18/09/14	-0,86	1,00	-17,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	24/08/18	A08F475256	12/12/08	-1,52	-2,00	-90,20	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	24/08/18	A14F208950	18/06/14	-1,84	-1,60	-13,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	24/08/18	A18N144814	23/07/18	0,94	0,40	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	27/08/18	A14F000065	05/02/14	-0,90	-3,60	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	27/08/18	A10F032684	22/02/10	-0,74	-3,60	-43,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	27/08/18	A96S089991	02/06/07	-5,00	-4,40	-11,60	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTS	27/08/18	A15F139675	19/06/15	-0,90	-2,00	-25,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	27/08/18	A10F253988	27/12/10	0,70	1,00	-28,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	27/08/18	A07F273572	12/08/14	-2,76	-4,60	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	27/08/18	A14F240489	22/07/14	-0,06	-0,40	-8,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	27/08/18	A18N052796	27/04/18	0,86	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	27/08/18	A10F552328	21/03/11	0,44	-1,40	-9,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTO	27/08/18	A18N053073	27/03/18	1,56	-0,60	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	27/08/18	A09F207507	28/09/09	-0,54	-1,00	-35,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	27/08/18	A15F136646	24/06/15	-1,50	-3,00	-99,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	27/08/18	A18N188516	25/07/18	1,04	0,20	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	27/08/18	A17N283721	09/02/18	0,70	2,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	27/08/18	A05F071160	01/09/11	-26,70	-9,00	-77,00	RP3	N	2011	F	FRP3	FRP3N	F2011RP3	F2011N
UN-MTN	27/08/18	A10F180159	28/09/10	-4,88	-2,60	-51,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	27/08/18	A04S259921	30/09/10	-2,50	-2,40	-9,00	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	27/08/18	A11F007590	06/05/15	-0,46	-1,60	-41,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	27/08/18	A18N060153	09/06/18	0,56	1,40	1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	27/08/18	A11N319510	30/08/11	0,50	0,00	-21,00	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N
UN-BME	27/08/18	A10F215175	22/12/10	0,56	1,00	-6,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-BME	27/08/18	A11F301153	20/09/12	-0,46	-2,40	-17,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	27/08/18	A14F249077	26/08/14	-0,90	-1,00	-28,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-BME	27/08/18	A10F216759	29/11/10	-1,04	-0,40	-4,60	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-BME	27/08/18	A11F301961	01/10/12	-0,46	-2,40	-34,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	28/08/18	E15L004079	08/03/17	4,20	0,00	-35,00	RP1	N	2017	L	LRP1	LRP1N	L2017RP1	L2017N
UN-MTL	28/08/18	C12L004146	02/09/13	-0,40	3,40	-23,00	RP1	N	2013	L	LRP1	LRP1N	L2013RP1	L2013N
UN-MTS	28/08/18	C06L002151	03/04/17	0,30	3,60	-17,00	RP1	N	2017	L	LRP1	LRP1N	L2017RP1	L2017N
UN-MTL	28/08/18	A09F215605	19/10/09	0,10	-1,20	-28,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	28/08/18	A14F028435	15/04/14	-2,04	-2,20	-24,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	28/08/18	A14F376684	29/10/14	-0,12	-2,20	-99,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	28/08/18	A10F546832	06/06/11	1,76	-0,20	-31,40	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTL	28/08/18	A18N049802	07/05/18	1,48	-0,40	-3,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	28/08/18	A15F161449	09/07/15	-0,96	-2,60	-100,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	28/08/18	A07F244474	06/04/16	-0,10	-0,80	-7,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	28/08/18	A18N145525	26/06/18	1,76	0,00	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	28/08/18	A10F515310	05/07/11	-0,98	0,00	-6,60	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTS	28/08/18	A07F230415	19/11/08	2,38	1,60	-34,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	28/08/18	A18N193147	05/07/18	0,80	1,00	-18,60	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTO	28/08/18	A03S157496	28/05/09	-7,20	-6,80	-100,00	RP3	N	2009	S	SRP3	SRP3N	S2009RP3	S2009N
UN-MTS	28/08/18	A07S213187	25/07/07	-1,64	0,20	-2,00	AP		2007	S	SAP	SAP	S2007AP	S2007
UN-MTS	28/08/18	A12F287345	12/03/13	-0,94	0,20	-4,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	28/08/18	A11F222898	29/02/12	-0,70	-1,80	-29,20	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	28/08/18	A09F164876	05/08/09	-0,30	-0,60	-12,80	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTN	29/08/18	A02S758732	17/11/10	-0,70	-0,40	-2,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTO	29/08/18	A09F313727	28/01/11	-1,00	-1,00	-21,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	29/08/18	A14F286778	20/08/14	-2,24	-0,20	-11,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	29/08/18	A11L240478	04/12/12	-	-	-	RP1	N	2012	L	LRP1	LRP1N	L2012RP1	L2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	29/08/18	A11N247681	26/08/11	0,60	0,00	-1,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTO	29/08/18	A10F503637	23/12/10	0,02	-1,60	-25,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	29/08/18	A17F070427	02/10/17	1,00	1,00	0,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	29/08/18	A13F200684	12/11/13	-0,70	0,40	-6,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	29/08/18	A12F286361	21/01/13	-0,34	0,00	-9,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	29/08/18	A18N103615	14/04/18	0,06	-0,40	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	29/08/18	A14F120064	05/06/14	-1,06	1,00	-1,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	29/08/18	A13F202869	26/12/13	0,30	2,00	-13,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	29/08/18	A10F556520	06/04/11	-3,26	-1,40	-33,60	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	29/08/18	A13F220601	04/12/13	-0,90	-0,60	-25,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	29/08/18	A17N304588	07/03/18	1,74	-0,60	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	29/08/18	A14F399860	25/11/14	1,00	-0,60	-43,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	29/08/18	A08F411012	14/09/16	-0,74	1,00	-18,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	29/08/18	A06F435281	14/12/16	-1,40	-0,60	1,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	29/08/18	A03S317612	08/11/10	-2,24	-1,60	-3,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	29/08/18	A04S428179	21/10/11	-2,26	-1,80	-12,60	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
UN-BME	29/08/18	A09F095445	15/07/10	2,20	-4,00	-100,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	29/08/18	A09F224211	23/11/09	-	-	-	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	30/08/18	F16S002007	08/05/18	-	-	-	RP1	N	2018	S	SRP1	SRP1N	S2018RP1	S2018N
UN-MTS	30/08/18	E14L002733	28/09/15	30,20	54,00	60,00	RP3	P	2015	L	LRP3	LRP3P	L2015RP3	L2015P
UN-MTS	30/08/18	A15F043570	10/03/15	-1,52	-2,80	-37,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	30/08/18	A07F239061	29/04/16	-0,34	-0,20	-3,20	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	30/08/18	A12L127329	09/10/12	0,64	1,00	-5,40	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTS	30/08/18	A12F222722	17/01/13	-3,28	-1,00	-0,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	30/08/18	A17N281419	25/01/18	-1,16	-2,20	-3,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	30/08/18	A07F314720	22/11/12	-3,34	-2,20	-15,20	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	30/08/18	A09F277177	16/12/09	-0,08	-0,80	-27,80	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	30/08/18	A18N055960	21/05/18	-0,14	0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	30/08/18	A16F197568	03/11/16	0,60	0,60	1,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	30/08/18	A09F323494	03/04/18	-2,54	7,80	-6,00	RP1	P	2018	F	FRP1	FRP1P	F2018RP1	F2018P
UN-MTS	30/08/18	A17F007326	12/05/17	-1,58	0,00	-14,80	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	30/08/18	A13F198808	19/12/13	-0,08	0,80	-18,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	30/08/18	A11F219344	02/12/13	-0,16	-0,80	-58,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	30/08/18	A08F464546	08/09/16	-1,78	-0,80	-2,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	30/08/18	A17F032031	31/05/17	0,42	1,60	5,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	30/08/18	A10F513089	29/09/14	-2,88	-1,60	-13,20	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	30/08/18	A15F261861	04/04/16	-0,92	0,40	-13,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	30/08/18	A99S424529	26/09/08	0,00	0,40	0,80	AP		2008	S	SAP	SAP	S2008AP	S2008
UN-BME	30/08/18	A18N149071	25/05/18	0,90	-1,40	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	30/08/18	A08F421578	15/07/16	1,36	-3,20	-25,80	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BME	30/08/18	A12F359400	28/06/13	13,20	15,20	-13,80	RP3	P	2013	F	FRP3	FRP3P	F2013RP3	F2013P
UN-MTL	31/08/18	D09S004525	11/11/17	-5,48	-1,00	-4,00	RP1	N	2017	S	SRP1	SRP1N	S2017RP1	S2017N
UN-MTL	31/08/18	C15L005658	16/07/18	-2,70	3,00	-2,60	AP		2018	L	LAP	LAP	L2018AP	L2018
UN-MTO	31/08/18	A16F133288	20/09/16	-0,60	-0,60	-0,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	31/08/18	A10F243885	02/09/13	-1,16	-2,40	-30,80	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	31/08/18	A18N189290	04/07/18	1,04	-0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	31/08/18	A18N093525	09/07/18	0,82	-2,80	-21,60	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTO	31/08/18	A16F133990	16/08/16	-0,68	-0,20	-0,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	31/08/18	A08F509913	15/11/08	0,74	0,60	-6,80	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTO	31/08/18	A14F004866	10/05/17	-1,02	-1,20	-7,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	31/08/18	A17F112731	21/11/17	-0,84	1,20	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	31/08/18	A00S116131	02/09/08	-2,78	-4,00	-38,60	RP1	N	2008	S	SRP1	SRP1N	S2008RP1	S2008N
UN-MTO	31/08/18	A02S133481	02/09/08	-4,55	-10,50	-98,50	RP2	N	2008	S	SRP2	SRP2N	S2008RP2	S2008N
UN-MTL	31/08/18	A17N313840	17/04/18	0,06	-1,80	-0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	31/08/18	A18N019342	29/03/18	0,20	0,00	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	31/08/18	A14F395307	04/11/14	-2,44	-1,80	-25,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	31/08/18	A18N105403	20/04/18	-0,40	-0,80	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	31/08/18	A18N145822	15/06/18	0,98	0,20	-0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	31/08/18	A13F249385	06/12/17	-1,38	1,40	1,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	31/08/18	A06F381113	03/03/15	-0,74	-0,60	-5,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	31/08/18	A03S146874	22/03/11	-0,88	0,20	-4,20	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	31/08/18	A17F031527	16/06/17	0,14	0,40	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	31/08/18	A17F108178	16/10/17	0,26	0,60	-0,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	31/08/18	A07F208768	10/09/16	-0,76	-0,40	-10,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	31/08/18	A14F203198	15/09/16	-1,54	-1,20	-10,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	31/08/18	A17F022498	26/04/17	0,60	2,20	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BME	31/08/18	A11F197754	07/03/12	0,04	-1,60	-32,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	31/08/18	A04L594649	21/12/04	-	-	-	RP1	N	2004	L	LRP1	LRP1N	L2004RP1	L2004N	Relojoaria sem os ponteiro de litros e decimo de litro fora das caracteristica metrologica sem cond. de veificacao.

##  Resultado A pedido do Cliente
	CALIBRAÇÃO: Hidrômetros A PEDIDO DE CLIENTE Classe "B" AGOSTO DE 2018

					QUANTIDADE:			543				ATUALIZADA ATÉ 31/08/2018

	FABRICANTE	RESULTADOS DOS ENSAIOS					DETALHAMENTO DOS HIDRÔMETROS NÃO CONFORME
						( Erros fora dos Valores Admissíveis )
		VERIFICADOS		APROVADOS				REPROVADOS				QUANTIDADE		ERROS ( - ) 1 vazão				ERROS(+)				ERROS( - ) várias vazões
				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%
S	ITRON	55		31		56,36		24		43,64		24		19		79,2		0		0,0		5		20,8
F	FAE	362		133		36,74		229		63,26		229		211		92,1		8		3,5		10		4,4
L	LAO	21		9		42,86		12		57,14		12		10		83,3		2		16,7		0		0,0
A	ARAD	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
B	DIEHL	1		1		100,00		0		0,00		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
N	ELSTER	104		95		91,35		9		8,65		9		9		100,0		0		0,0		0		0,0
G	SAGA	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
	TOTAL	543		269		49,54		274		50,46		274		249		90,88		10		3,65		15		5,47

	LEGENDA:	Qn = Vazão Nominal				Qt = Vazão de Transição					Qmin = Vazão Mínima

	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Negativos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	1	2	4	2	2	2	3	3	3	0	0	1	1
F	FAE	0	2	0	0	13	11	25	19	20	19	37	29	22	21	3
L	LAO	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	2	1
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3
B	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1	3	3	2	17	16	27	24	24	23	40	29	23	24	8
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Aprovados
	FABRICANTE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	1	2	2	5	9	3	3	1	4	0	1	0
F	FAE	0	0	0	0	2	6	3	3	8	12	21	6	29	34	9
L	LAO	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	2	1
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	87
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	1	5	9	8	19	13	15	23	11	31	37	97
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Positivos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	FAE	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
L	LAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	2	1