## Banco de Dados
VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO POR TEMPO DE INSTALAÇÃO
				Erros admissíveis(%) ±5% /±5% /±10%
UN	Data da Verificação	Hidrômetro No	Ano de Inst.	Qn	Qt	Qmín	Status	REP- P/N	Ano	Marca	Marca&Status	Marca&Status&P/N	MarcaAnoStatus	MarcaAnoP/N	Observação
UN-MTO	01/09/18	A17F022801	15/05/18	0,46	0,00	-8,20	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	01/09/18	A06F266525	23/07/08	0,40	0,00	-15,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTN	01/09/18	A06F379628	12/04/16	-0,36	-0,40	-2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	01/09/18	A18N054924	01/06/18	1,84	0,60	5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	01/09/18	A14F119458	15/07/14	4,86	5,40	0,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	01/09/18	A18N093891	07/06/18	1,40	0,00	3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	01/09/18	A03S516351	01/12/11	0,16	-0,40	-2,20	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTO	01/09/18	A11F290149	28/02/12	1,00	1,00	-40,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	01/09/18	A14F206373	12/09/14	-0,16	-0,80	-20,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	01/09/18	A14F404806	12/01/15	-1,60	0,60	-5,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	01/09/18	A18N184030	18/07/18	0,76	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	01/09/18	A13F199733	04/12/13	-0,40	1,60	-9,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	01/09/18	A16F256875	02/02/17	-0,54	0,40	-6,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	01/09/18	A17F006420	23/03/17	-0,66	0,00	-21,80	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	01/09/18	A08F225044	12/12/16	-0,60	0,00	-10,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	01/09/18	A08F517057	05/01/09	1,44	-2,40	-100,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N	Hidrometro fora das Caracteristica Metrologica( filtro obstruido com perticulas solidas , impedindo o fluxo da água ,sem Cond. de Verificação.)
UN-MTO	01/09/18	A12F363060	09/09/13	0,66	1,00	-6,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	01/09/18	A15F148315	14/05/18	-2,70	-1,00	-18,60	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
UN-MTS	01/09/18	A08F233848	20/05/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	01/09/18	A12F287576	11/03/13	-1,44	-3,00	-100,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	01/09/18	A10F006611	19/11/12	-1,74	-1,60	-4,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	01/09/18	A17F069917	04/08/17	-1,44	0,00	-0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	01/09/18	A16F259225	13/03/17	-0,44	-0,20	-14,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	01/09/18	A18N183712	25/08/18	1,36	0,00	-4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	01/09/18	A09F322025	26/03/12	-3,40	-5,00	-16,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	01/09/18	A17F004857	20/02/17	-0,66	0,60	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	01/09/18	A04S426581	25/09/11	-0,94	-1,60	-1,60	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	01/09/18	A16F259532	27/01/17	-0,40	-1,40	-22,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	01/09/18	A09F233669	23/04/13	-1,64	-2,00	-3,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	01/09/18	A04S323049	21/12/13	-1,40	-2,00	-30,40	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTN	01/09/18	A09F053057	13/03/09	-2,00	-3,60	-51,40	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	03/09/18	E15L003992	24/05/17	1,34	1,05	-8,86	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-MTO	03/09/18	A15F075304	11/05/15	-2,00	-2,00	-48,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	03/09/18	A03S316974	03/11/11	0,10	0,80	-1,80	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTS	03/09/18	A17N307316	06/03/18	0,70	-1,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	03/09/18	A09F032099	08/05/09	-2,40	-3,00	-15,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	03/09/18	A07S620942	21/01/08	-1,50	-5,00	-20,00	RP1	N	2008	S	SRP1	SRP1N	S2008RP1	S2008N
UN-MTL	03/09/18	A12F093938	14/06/12	0,30	1,00	-11,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	03/09/18	A17F068447	18/07/17	-1,20	-1,00	-9,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	03/09/18	A15F123773	25/06/18	-1,70	0,00	0,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	03/09/18	A07S098124	19/11/12	-1,60	-1,00	-5,00	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTO	04/09/18	A07F306176	24/11/11	1,10	2,00	-5,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTO	04/09/18	A10L338440	03/10/11	1,86	2,00	-3,40	AP		2011	L	LAP	LAP	L2011AP	L2011
UN-MTO	04/09/18	A16F211381	30/08/17	0,90	2,00	1,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	04/09/18	A09F119059	29/06/09	-2,36	-3,00	-32,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	04/09/18	A06S803634	13/07/15	0,96	1,00	-1,60	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
UN-MTL	04/09/18	A17F109000	12/12/17	-	-	-	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	04/09/18	A17F068101	17/11/17	0,32	0,00	-8,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	04/09/18	A05L143795	08/06/13	0,46	0,00	-10,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTN	04/09/18	A01S544408	18/03/09	63,36	53,00	15,00	RP3	P	2009	S	SRP3	SRP3P	S2009RP3	S2009P
UN-MTN	04/09/18	A02S756740	20/10/10	-0,96	0,20	-3,20	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	04/09/18	A04L397962	18/07/12	0,80	3,00	7,60	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTN	04/09/18	A07F331242	01/07/17	-0,80	1,60	-1,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BME	04/09/18	A10F172546	24/03/11	-0,50	0,00	-6,60	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-BME	04/09/18	A10F201282	15/12/10	-0,10	-5,60	-99,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	04/09/18	A12F276502	29/01/13	-6,20	-3,40	-6,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-BME	04/09/18	A09F322660	25/05/10	-3,84	-1,20	-25,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	04/09/18	A06F329097	09/12/15	9,14	12,00	-62,40	RP3	P	2015	F	FRP3	FRP3P	F2015RP3	F2015P
UN-BME	04/09/18	A05L083192	06/08/08	-1,00	5,00	-9,00	AP		2008	L	LAP	LAP	L2008AP	L2008
UN-MTO	05/09/18	A13F272244	21/01/14	-1,20	-1,00	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	05/09/18	A14F077337	13/05/14	-0,76	-1,00	-14,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	05/09/18	A06S807365	22/07/14	-1,84	-1,60	-9,60	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTO	05/09/18	A18N022564	07/06/18	1,12	0,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	05/09/18	A09F315051	09/03/15	-0,96	0,60	-9,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	05/09/18	A12F286281	21/01/13	0,30	0,40	-7,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	05/09/18	A08F063069	18/12/17	-0,60	1,00	-3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	05/09/18	A06F352168	17/03/15	-0,46	1,00	-24,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	05/09/18	A16F241694	18/01/17	-2,90	-2,40	-8,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	05/09/18	A10F244620	08/11/10	0,48	0,00	-16,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	05/09/18	A17N314158	28/02/18	0,54	1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	05/09/18	A09F300878	11/01/10	-2,44	0,00	-4,60	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTL	05/09/18	A15F261347	18/03/16	0,08	1,60	-46,20	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	05/09/18	A16F057846	21/07/16	-1,00	2,00	0,20	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	05/09/18	A03S447503	24/06/11	-0,20	0,40	-0,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	05/09/18	A10F517363	14/07/11	1,30	3,00	-3,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTL	06/09/18	A17N300553	07/02/18	0,06	0,40	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	06/09/18	A18N211068	18/07/18	-0,30	-1,00	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	06/09/18	A10F248734	27/11/10	-100,00	-100,00	-100,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N	Hidrometro parado
UN-MTL	06/09/18	A10F086345	26/05/10	-2,96	-2,00	-18,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	06/09/18	A12F372350	04/08/16	-1,24	-1,00	-47,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	06/09/18	A18N229479	11/08/18	-0,34	-0,40	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	06/09/18	A18N144502	04/07/18	1,14	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	06/09/18	A16F196921	27/10/16	-1,36	-1,00	-7,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	06/09/18	A15F041987	03/03/15	-0,90	-1,00	-22,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	06/09/18	A15F043567	10/03/15	-1,04	0,00	-51,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	06/09/18	A12F270575	28/12/12	-2,24	2,00	-0,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTO	06/09/18	A11F226031	26/09/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	06/09/18	A12F220401	03/09/12	-2,88	-2,40	-14,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	06/09/18	A04L272628	25/11/08	0,00	-7,00	-32,00	RP2	N	2008	L	LRP2	LRP2N	L2008RP2	L2008N
UN-MTN	06/09/18	A16F258143	20/02/17	0,00	3,00	0,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	06/09/18	A17F111140	18/09/17	0,04	1,00	3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	06/09/18	A13F141505	27/10/13	-2,92	0,60	-2,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	06/09/18	A03S147999	13/10/09	-2,88	-3,60	-6,60	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTO	06/09/18	A18N214596	22/08/18	-0,10	2,00	3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	06/09/18	A05L082617	29/05/09	-1,14	0,40	-23,20	RP1	N	2009	L	LRP1	LRP1N	L2009RP1	L2009N
UN-MTN	10/09/18	A18N139282	22/05/18	0,90	0,60	82,40	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTS	10/09/18	A07F335213	15/04/16	-0,02	-0,80	-8,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	10/09/18	A13F146906	14/11/13	0,56	-1,00	-23,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	10/09/18	A08F490495	07/11/08	-0,6	-1,60	-12,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	10/09/18	A17F023010	28/02/18	-1,60	-1,60	-7,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-BAJ	10/09/18	A11F252477	17/02/12	-0,65	-1,50	-2,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTL	10/09/18	A17N301995	08/01/18	-0,50	-3,40	-11,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTS	10/09/18	A06S801800	10/02/07	-3,20	-6,00	-36,00	RP2	N	2007	S	SRP2	SRP2N	S2007RP2	S2007N
UN-MTS	10/09/18	A18N225494	14/07/18	0,50	-0,60	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	10/09/18	A09F192730	16/10/09	-0,14	-2,40	-20,20	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	10/09/18	A18N089908	15/06/18	0,40	-0,60	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	10/09/18	A17F064453	23/10/17	-0,80	0,00	-5,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	10/09/18	A08F460331	09/04/18	-0,66	0,60	-4,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	10/09/18	A18N192891	16/07/18	0,86	1,00	-89,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTS	10/09/18	A07S309388	18/06/08	1,10	-3,00	-34,00	RP1	N	2008	S	SRP1	SRP1N	S2008RP1	S2008N
UN-MTS	10/09/18	A07F318592	03/05/18	-1,56	-1,60	-9,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	10/09/18	A08F417602	20/04/16	-0,60	-0,60	-1,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	10/09/18	A18N140729	25/05/18	0,20	-1,00	-6,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	10/09/18	A18N018658	15/03/18	1,06	-0,60	-97,40	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTL	10/09/18	A18N090023	12/06/18	1,04	0,60	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	10/09/18	A17N313741	13/03/18	-0,20	-2,00	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	10/09/18	A11F197321	12/01/12	-2,14	-3,00	-35,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	10/09/18	A07F310498	09/02/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	10/09/18	A07F215574	02/04/07	-	-	-	RP1	N	2007	F	FRP1	FRP1N	F2007RP1	F2007N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	10/09/18	A12F372210	17/12/13	0,20	-0,40	-8,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	11/09/18	A17N285497	16/01/18	0,70	-1,00	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	11/09/18	A07S361293	22/11/07	-1,34	-7,00	-6,00	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTS	11/09/18	A18N057147	09/05/18	0,30	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	11/09/18	A14F292581	01/09/14	-0,60	0,00	-17,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	11/09/18	A14F399335	04/11/14	-1,96	1,60	-11,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	11/09/18	A05L143906	05/06/13	-1,30	0,00	1,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTO	11/09/18	A14F403720	17/12/14	-1,54	-1,00	-51,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	11/09/18	A14F007781	26/03/14	-0,92	-0,80	-24,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	11/09/18	A12F285937	22/01/13	-1,18	1,00	-8,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	11/09/18	A07F227000	18/04/17	-0,40	-1,00	-100,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	11/09/18	A06S521466	09/07/13	-	-	-	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N	sem condições de ensaio ( Sem o Ponteiro de litro danificado)
UN-MTO	11/09/18	A08F481172	19/01/09	-0,92	-60,80	-100,00	RP2	N	2009	F	FRP2	FRP2N	F2009RP2	F2009N
UN-MTO	11/09/18	A09F177459	19/08/09	-1,80	-2,00	-43,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	11/09/18	A18N052507	04/05/18	0,20	0,60	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	11/09/18	A07S209071	29/01/13	-2,26	-1,40	-19,00	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTO	11/09/18	A09F242059	01/08/16	-0,38	-12,00	-17,40	RP2	N	2016	F	FRP2	FRP2N	F2016RP2	F2016N
UN-MTN	11/09/18	A11F115261	27/05/13	-1,10	-0,20	-29,80	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	11/09/18	A14F117652	25/06/14	-2,40	-1,00	-13,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	11/09/18	A15F020392	13/03/15	-2,40	-1,00	-16,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	11/09/18	A04S407180	19/04/13	-2,40	-0,40	-6,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	11/09/18	A07S356440	11/09/14	-0,50	-1,00	-11,60	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTN	11/09/18	A08F423267	24/02/14	-1,10	-1,40	-5,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	11/09/18	A08F423019	19/12/13	-1,80	-2,00	-49,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	11/09/18	A18N051385	05/04/18	0,02	-0,60	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	11/09/18	A08F069681	16/05/11	0,90	0,00	-2,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTL	12/09/18	D12L003133	05/02/16	0,30	2,00	1,40	AP		2016	L	LAP	LAP	L2016AP	L2016
UN-MTL	12/09/18	A16F056553	09/06/16	0,00	2,40	-4,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	12/09/18	A09F304909	19/07/12	-0,78	0,00	-9,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTN	12/09/18	A16F199665	10/10/16	-1,02	-1,80	-20,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	12/09/18	A16F059437	06/07/16	-0,20	-1,00	-3,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	12/09/18	A18N184437	31/07/18	0,20	-1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	12/09/18	A06F287394	14/11/16	-1,80	-1,00	-15,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	12/09/18	A02S434242	17/10/08	-2,80	-8,00	-26,20	RP2	N	2008	S	SRP2	SRP2N	S2008RP2	S2008N
UN-MTL	12/09/18	A13F261863	27/01/14	-0,90	-0,20	-13,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	12/09/18	A14F397735	13/11/14	2,30	-0,20	-24,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	12/09/18	A18N137607	05/06/18	-2,60	-2,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	12/09/18	A14F237099	13/09/16	-1,74	-1,00	-4,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	12/09/18	A10F543183	22/03/11	-2,70	-3,00	-100,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTL	12/09/18	A17F001475	15/02/17	3,00	4,00	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	12/09/18	A10F099023	28/04/15	-1,00	-1,00	-12,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	12/09/18	A17N300211	05/02/18	-0,26	-2,40	-10,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTL	12/09/18	A17F072623	17/01/18	1,40	-1,00	-2,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	12/09/18	A08F073660	13/06/13	-0,80	-2,00	-69,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	12/09/18	A04S404119	19/07/13	-1,04	0,00	-6,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTS	12/09/18	A02S688022	01/02/11	-6,24	-12,00	-98,60	RP3	N	2011	S	SRP3	SRP3N	S2011RP3	S2011N
UN-MTS	12/09/18	A17N281881	22/03/18	0,20	-0,60	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	12/09/18	A13F247770	26/05/14	17,40	20,00	-9,00	RP2	P	2014	F	FRP2	FRP2P	F2014RP2	F2014P
UN-BME	12/09/18	A99S508697	09/02/09	-3,60	-2,20	-15,80	RP1	N	2009	S	SRP1	SRP1N	S2009RP1	S2009N
UN-BME	12/09/18	A13F150547	07/02/14	-0,20	-2,00	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-BME	12/09/18	A18N028287	25/06/18	0,50	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	12/09/18	A14F021434	01/09/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	12/09/18	A12F372488	13/11/13	0,40	-1,00	-4,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-BME	12/09/18	A18N037681	26/07/18	0,50	0,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	12/09/18	A11F233366	23/04/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	13/09/18	A04S160833	22/02/13	-1,56	-0,40	-2,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTO	13/09/18	A09F042477	09/04/09	-4,50	-4,40	-32,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	13/09/18	A12F366407	26/09/13	0,60	-1,00	-7,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	13/09/18	A18N025150	28/05/18	1,50	-1,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	13/09/18	A17N280566	23/02/18	0,50	-1,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	13/09/18	A16F276363	28/03/17	-0,30	0,00	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	13/09/18	A11F042797	15/07/14	-0,10	1,00	-3,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	13/09/18	A04S261013	22/08/13	-	-	-	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N	Relojoaria com o ponteiro de decimo de litro fora do local sem cond. de leitura.(solto)
UN-MTO	13/09/18	A07F307650	27/05/09	-5,00	-3,00	-16,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	13/09/18	A16F153814	04/02/17	-1,66	-1,00	-1,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	13/09/18	A10F482610	14/08/14	-1,90	-2,00	-14,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	13/09/18	A12F179100	19/07/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTS	13/09/18	A15F078962	07/04/15	-1,10	-0,40	-18,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	13/09/18	A14F013719	22/04/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	13/09/18	A06S702787	06/08/14	-1,70	2,60	-3,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTN	13/09/18	A03S515609	30/12/09	0,16	3,40	4,60	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTN	13/09/18	A13F235149	14/02/14	-1,20	2,00	-2,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	13/09/18	A18N223019	29/08/18	-0,36	0,60	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	13/09/18	A16F261917	04/02/17	-0,48	1,80	-4,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
-	13/09/18	A02S589474	04/10/17	-0,20	1,60	2,00	AP		2017	S	SAP	SAP	S2017AP	S2017
UN-MTO	13/09/18	A07S303635	26/10/07	-0,60	-0,40	-31,00	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTL	14/09/18	A14F115130	25/06/14	-0,20	-1,40	-71,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	14/09/18	A14F115898	25/06/14	-0,50	1,00	-3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	14/09/18	A07S201979	07/11/14	-0,60	-1,00	-27,00	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTL	14/09/18	A18N089117	15/05/18	0,56	0,40	-0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	14/09/18	A12F234738	27/03/13	-4,00	-1,60	-17,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	14/09/18	A15F107029	14/04/15	-0,56	0,00	-0,80	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTL	14/09/18	A10F054932	07/04/10	-0,20	0,40	-4,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTL	14/09/18	A18N181932	04/07/18	0,90	0,60	-2,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	14/09/18	A08F452328	20/11/08	1,86	0,80	-17,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-BME	14/09/18	A16L057820	10/01/17	0,30	1,00	-2,40	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-MTS	14/09/18	A12F145079	22/08/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	14/09/18	A08F071249	13/05/08	-0,20	1,00	-5,00	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTO	14/09/18	A18N220283	20/07/18	0,94	0,60	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	14/09/18	A17F056466	08/05/18	1,00	4,60	5,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	14/09/18	A12F362763	06/09/13	0,14	1,20	-11,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	14/09/18	A08F415820	29/08/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	14/09/18	A18N106850	23/05/18	1,64	1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	14/09/18	A09F242298	10/12/09	0,50	1,00	-9,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTS	14/09/18	A14F399590	14/11/14	-1,44	1,00	-1,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	14/09/18	A07F311122	14/10/14	-1,34	-2,00	-62,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	14/09/18	A15F260837	07/11/15	1,40	-1,60	-36,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	14/09/18	A07F321767	27/01/16	-0,10	-1,00	-26,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	17/09/18	A07F204334	03/05/16	-1,10	0,00	-15,20	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	17/09/18	A09F053500	03/04/17	-2,20	1,00	-4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	17/09/18	A03S146380	27/06/11	-1,90	1,00	-1,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTS	17/09/18	A11F198219	24/11/14	-2,68	-1,00	-9,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	17/09/18	A10F159811	06/10/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	17/09/18	A12F365786	31/08/13	-0,80	0,00	-2,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	17/09/18	A04L608886	27/07/15	-1,00	-11,00	-1,00	RP1	N	2015	L	LRP1	LRP1N	L2015RP1	L2015N
UN-MTO	17/09/18	A08F073540	20/07/16	-1,42	0,60	-7,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	17/09/18	A07F346898	16/03/15	-2,22	-1,80	-40,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	17/09/18	A07F300629	06/06/13	-0,70	1,00	0,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	17/09/18	A18N145428	26/06/18	1,22	1,40	2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	17/09/18	A17N304510	15/03/18	0,40	0,00	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	17/09/18	A14F208665	26/06/14	-2,20	-2,00	-26,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	17/09/18	A16F256039	30/01/17	0,48	0,20	-20,10	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	17/09/18	A11F184159	05/01/12	0,20	-3,00	-50,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	17/09/18	A04S355279	09/08/13	1,22	1,00	-32,00	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTO	17/09/18	A11F185170	09/12/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	17/09/18	A17N304421	23/03/18	0,86	0,00	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	17/09/18	A15F072847	19/05/15	-2,20	1,00	-7,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	17/09/18	A09F309067	07/11/11	2,54	-1,60	2,20	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTN	17/09/18	A16F199443	28/10/16	0,94	0,00	-5,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	17/09/18	A04L268901	10/08/10	-	-	-	RP1	N	2010	L	LRP1	LRP1N	L2010RP1	L2010N	hidrometro sem condições de ensaio (ponteiro de decimo de litro quebrado)
UN-MTN	17/09/18	A15F061417	19/04/16	-0,26	0,00	-4,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	17/09/18	A11F180964	09/02/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	17/09/18	A06F433858	14/12/16	-1,20	-0,40	-2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	18/09/18	D09S004528	17/04/17	0,40	8,00	6,80	RP2	P	2017	S	SRP2	SRP2P	S2017RP2	S2017P
UN-MTL	18/09/18	C04S002826	16/01/14	6,62	4,20	-100,00	RP2	P	2014	S	SRP2	SRP2P	S2014RP2	S2014P
UN-MTL	18/09/18	A17N301423	26/01/18	0,60	1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	18/09/18	A18N181838	27/06/18	0,88	0,60	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	18/09/18	A18N089688	09/06/18	0,20	0,00	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	18/09/18	A14F303521	06/09/14	-0,50	1,00	-8,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	18/09/18	A09F225013	08/10/14	-0,62	1,00	-5,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	18/09/18	A16F123499	20/06/17	-1,90	0,00	-5,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	18/09/18	A11F326274	15/03/12	0,00	0,00	-23,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	18/09/18	A12L048718	03/12/12	-1,40	1,00	-5,60	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTO	18/09/18	A06S702679	03/04/13	-1,90	0,00	-4,60	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTO	18/09/18	A14F408468	19/12/14	-1,68	-1,20	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	18/09/18	A18N021895	07/03/18	1,40	0,40	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	18/09/18	A14F240449	18/07/14	-1,90	-1,00	-20,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	18/09/18	A09F251550	06/11/09	0,86	1,00	-7,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTO	18/09/18	A18N188729	06/07/18	0,80	0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	18/09/18	A08F491971	27/01/09	-7,76	-8,00	-100,00	RP3	N	2009	F	FRP3	FRP3N	F2009RP3	F2009N
UN-MTN	18/09/18	A07F201425	16/01/14	-1,36	0,60	-7,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	18/09/18	A08F221986	07/10/13	-0,86	0,00	-17,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	18/09/18	A08F219317	10/12/13	-1,54	-1,00	-12,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	18/09/18	A07F212579	04/01/12	-1,20	-2,00	-20,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	18/09/18	A04L269731	27/02/10	-	-	-	RP1	N	2010	L	LRP1	LRP1N	L2010RP1	L2010N	hidrometro sem condições de ensaio ( Ponteiro de décimo de litro danificado )
UN-BME	18/09/18	A09F253365	24/11/09	0,50	2,00	-2,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-BME	19/09/18	A06F385390	21/04/10	-3,80	-1,00	-19,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	19/09/18	A16F126964	28/10/16	-2,34	-1,00	-33,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BME	19/09/18	A08F476837	07/01/09	-0,10	-2,00	-99,40	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-BME	19/09/18	A08F222157	07/07/08	0,44	-2,00	-83,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-BME	19/09/18	A10F164925	22/09/10	-	-	-	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	19/09/18	A16F151651	20/10/16	-0,70	-0,60	-12,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-BME	19/09/18	A18N028687	18/07/18	0,24	0,80	0,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	19/09/18	A17F033509	31/07/17	-	-	-	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N	relojoaria com casa de centena e dezena apagada sem cond. de leitura
UN-MTS	19/09/18	A07F306422	22/09/17	-1,40	1,00	-14,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	19/09/18	A14F395301	04/11/14	-1,30	0,60	-2,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	19/09/18	A18N182283	21/06/18	0,70	0,60	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	19/09/18	A07S136131	27/03/15	-0,40	-0,60	-2,80	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
UN-MTL	19/09/18	A17F002089	23/02/17	-0,20	1,00	-8,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	19/09/18	A11F284726	26/12/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	19/09/18	A09F252489	23/12/09	-0,34	-1,60	-41,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	19/09/18	A18N182189	30/06/18	0,30	0,40	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A08F284334	02/07/08	-0,64	1,00	-18,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	19/09/18	A10F178698	26/08/10	-1,30	-1,00	-27,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	19/09/18	A17F030619	14/06/17	-0,24	1,00	-7,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	19/09/18	A14F292842	01/09/14	1,40	3,40	-21,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	19/09/18	A18N107104	28/05/18	0,60	1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A18N107831	19/04/18	0,98	1,00	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	19/09/18	A17N286618	26/01/18	0,76	-1,00	-9,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A11F188567	27/12/11	-0,88	-1,60	-19,60	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	19/09/18	A11N316417	21/09/11	-1,25	-2,00	-8,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTS	19/09/18	A18N057525	15/06/18	4,30	5,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A16F197100	26/10/16	-0,50	-2,00	-47,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	19/09/18	A14F457139	23/02/15	-0,74	3,00	2,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTS	19/09/18	A17N309549	12/03/18	0,40	-1,60	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A18N147193	11/06/18	0,64	-1,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A18N025108	09/05/18	0,18	-1,00	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/09/18	A18N058258	01/06/18	4,10	3,40	3,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	20/09/18	E14L002808	09/08/17	-	-	-	RP1	N	2017	L	LRP1	LRP1N	L2017RP1	L2017N	Hid. Reprovado nas características metrologicas(filtro danificado)
UN-MTL	20/09/18	D14L004958	09/05/18	-	-	-	RP1	N	2018	L	LRP1	LRP1N	L2018RP1	L2018N	Hid. Reprovado nas características metrologicas(filtro danificado)
UN-MTN	20/09/18	G12SV00814	14/07/17	-0,80	2,40	2,00	AP		2017	S	SAP	SAP	S2017AP	S2017
UN-MTO	20/09/18	A11F325086	14/03/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	20/09/18	A08F292749	29/10/11	0,66	1,00	-20,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	20/09/18	A06F283428	18/11/16	-1,64	-0,40	-0,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	20/09/18	A07S206144	30/05/14	-1,56	-1,00	-12,00	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTO	20/09/18	A10F555869	05/04/11	0,40	1,00	-6,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTO	20/09/18	A06F371866	15/11/16	-2,10	0,00	-30,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	20/09/18	A18N054425	24/04/18	1,20	1,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	20/09/18	A04S051909	26/09/11	-1,00	-0,40	-4,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	20/09/18	A17F065955	06/09/17	0,30	0,00	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	20/09/18	A04L546737	30/05/09	-1,54	-0,60	-3,80	AP		2009	L	LAP	LAP	L2009AP	L2009
UN-MTN	20/09/18	A17F061414	02/08/17	1,06	0,00	-19,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	20/09/18	A17F090037	19/01/18	-1,50	0,60	3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	20/09/18	A17F110505	22/11/17	0,48	1,60	3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	20/09/18	A17F111568	12/09/17	-0,06	2,60	4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	20/09/18	A18N052184	09/05/18	1,66	1,40	3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	20/09/18	A12F346793	04/06/12	-1,56	0,00	-39,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	20/09/18	A06F300419	16/10/14	-1,50	1,60	-10,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	20/09/18	A14F201428	03/06/14	-1,34	0,00	-1,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	20/09/18	A13F262408	28/01/14	0,04	0,60	-20,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	20/09/18	A18N211332	18/07/18	0,90	0,40	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	20/09/18	A09F036801	22/04/09	-3,06	-4,00	-41,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-BME	20/09/18	A18N028319	25/06/18	0,36	-1,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	20/09/18	A08F355354	30/10/08	7,00	8,40	-20,40	RP3	P	2008	F	FRP3	FRP3P	F2008RP3	F2008P
UN-BME	20/09/18	A16F128701	01/08/16	8,96	13,40	0,00	RP2	P	2016	F	FRP2	FRP2P	F2016RP2	F2016P
UN-BME	20/09/18	A09F120614	27/07/09	2,10	0,40	-13,40	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	21/09/18	A14F011191	23/04/14	-3,70	-1,00	-1,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	21/09/18	A18N018667	06/03/18	0,80	-1,00	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	21/09/18	A10F210482	16/09/10	-0,94	-2,60	-52,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	21/09/18	A10F008406	24/02/10	-0,30	1,00	-9,40	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTL	21/09/18	A14F395537	04/11/14	-2,00	-2,60	-98,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	21/09/18	A10F090785	09/07/10	0,74	1,00	-18,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	21/09/18	A08F515939	08/01/15	-1,90	-3,40	-82,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	21/09/18	A07F213512	10/11/16	-2,14	2,00	-3,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	21/09/18	A07F281224	29/12/17	-1,14	0,00	-10,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	21/09/18	A13F238443	17/12/13	-0,76	0,00	-3,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	21/09/18	A15F139551	07/07/15	-6,60	-6,00	-33,00	RP3	N	2015	F	FRP3	FRP3N	F2015RP3	F2015N
UN-MTO	21/09/18	A13F149703	23/10/13	-2,50	5,00	-7,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	21/09/18	A13F200327	18/11/13	-2,02	1,00	-5,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	21/09/18	A17N305891	21/01/18	0,60	0,60	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	21/09/18	A18N022617	20/03/18	0,22	0,00	-0,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	21/09/18	A14L277954	30/08/16	-1,10	0,00	-1,00	AP		2016	L	LAP	LAP	L2016AP	L2016
UN-MTS	21/09/18	A14F414510	17/12/14	-1,70	-2,40	-34,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	21/09/18	A17N308251	06/03/18	-0,54	-1,00	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	21/09/18	A08F496428	27/04/09	-6,82	-6,40	-34,00	RP3	N	2009	F	FRP3	FRP3N	F2009RP3	F2009N
UN-MTS	21/09/18	A18N146066	16/06/18	-0,04	-2,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	22/09/18	A07S353517	26/01/10	-1,70	-1,20	-2,80	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	22/09/18	A07F235374	23/01/12	0,30	1,20	-7,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTN	22/09/18	A17F065252	18/10/17	-0,10	-0,60	-9,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	22/09/18	A03S162024	27/12/10	-1,78	-1,60	-2,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	22/09/18	A14F460483	13/02/15	-1,40	-0,20	-4,80	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	22/09/18	A15F202176	29/12/15	-	-	-	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	22/09/18	A07F343232	25/02/08	-1,20	-2,00	-16,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTN	22/09/18	A18N185206	13/07/18	1,60	-1,40	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	22/09/18	A11N314287	20/08/11	3,40	1,00	-6,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTS	22/09/18	A13F242648	27/02/14	0,00	-2,00	-25,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	22/09/18	A18N107143	27/04/18	-0,26	-0,40	-0,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	22/09/18	A08F295509	03/02/15	-1,56	-3,40	-98,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	22/09/18	A18N226938	14/09/18	0,96	1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	22/09/18	A10F522778	03/08/11	0,34	0,00	-36,80	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	22/09/18	A12F288163	14/12/12	-0,66	1,00	1,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	22/09/18	A09F116198	05/04/16	-0,08	-1,20	-32,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	22/09/18	A10F549727	03/02/11	-0,96	-0,40	-25,60	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	22/09/18	A10F001321	22/01/10	0,10	-1,00	-7,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTO	22/09/18	A09F205739	24/09/09	-1,00	-1,00	-17,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	22/09/18	A15F210810	23/07/15	0,40	1,00	-24,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	22/09/18	A13F265549	02/04/14	-1,26	0,60	-9,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	22/09/18	A18N093044	09/07/18	0,80	0,60	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	22/09/18	A08F467137	17/11/08	-1,30	-1,00	-20,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTO	22/09/18	A16F133849	27/07/16	0,10	2,60	4,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	22/09/18	A06F271795	28/10/16	-0,94	0,00	-23,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	22/09/18	A10F125781	03/08/10	0,00	-3,00	-55,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	22/09/18	A18N018965	08/03/18	-0,04	-1,00	-3,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	22/09/18	A18N137850	13/07/18	0,80	-0,80	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	22/09/18	A18N136922	28/06/18	1,36	0,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	22/09/18	A18N048029	23/04/18	0,40	-1,00	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	22/09/18	A11N303252	04/10/11	9,30	11,00	-2,00	RP2	P	2011	N	NRP2	NRP2P	N2011RP2	N2011P
UN-MTL	22/09/18	A18N211528	17/07/18	0,44	0,60	-34,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTL	22/09/18	A05S140276	16/06/12	-	-	-	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N	relojoaria com a estrela solta sem cond de verificacao.
UN-MTS	22/09/18	A09F040225	09/07/18	0,14	-1,00	-2,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	22/09/18	A14F121055	13/06/14	-2,94	-0,60	-5,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	22/09/18	A18N190374	21/08/18	2,00	-9,00	3,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTS	22/09/18	A17F030503	19/06/17	-0,16	-2,00	-4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	22/09/18	A07S203005	26/03/15	-1,06	-1,00	-3,60	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
UN-MTL	22/09/18	A11F221338	31/01/12	1,76	-1,00	-62,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	22/09/18	A17F022051	18/04/17	-0,06	2,60	2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	22/09/18	A12F365677	05/09/13	-0,60	-1,00	-13,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	22/09/18	A17N314000	26/02/18	-0,22	-1,80	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	24/09/18	C03S000999	23/08/16	-4,14	-0,40	-33,20	RP1	N	2016	S	SRP1	SRP1N	S2016RP1	S2016N
UN-MTL	24/09/18	C13L000058	11/11/15	-	-	-	RP1	N	2015	L	LRP1	LRP1N	L2015RP1	L2015N	Hidrometro parado
UN-MTL	24/09/18	C09S012667	12/03/12	-0,30	2,00	-6,60	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTO	24/09/18	F09S006472	28/06/16	-2,80	-2,68	0,00	AP		2016	S	SAP	SAP	S2016AP	S2016
UN-MTL	24/09/18	A14F116837	25/05/18	-1,80	1,00	-7,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	24/09/18	A18N180686	21/08/18	0,56	0,40	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	24/09/18	A04L392138	14/08/15	-1,90	0,00	0,00	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTS	24/09/18	A17F028993	29/05/17	-0,50	2,00	2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	24/09/18	A10F037203	13/03/10	-1,20	-1,00	-13,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	24/09/18	A15F125591	15/06/15	-0,76	0,60	-38,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	24/09/18	A12F269097	26/02/13	-3,20	-2,00	-15,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	24/09/18	A08F346176	04/07/08	-52,16	-59,00	-100,00	RP3	N	2008	F	FRP3	FRP3N	F2008RP3	F2008N
UN-MTO	24/09/18	A18N054505	25/05/18	1,30	0,60	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	24/09/18	A18N214778	24/08/18	1,00	1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	24/09/18	A04S406652	30/08/12	-1,20	0,40	1,60	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTO	24/09/18	A17N286799	10/01/18	0,70	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	24/09/18	A14L127252	01/07/15	-0,68	1,00	2,00	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTO	24/09/18	A17F091870	20/02/18	1,00	2,00	2,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	24/09/18	A07F270951	29/11/17	-1,30	0,60	-39,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	24/09/18	A06S806767	30/06/14	-0,44	1,80	-2,80	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTS	25/09/18	A16F196587	22/10/16	0,24	1,00	-12,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	25/09/18	A18N026435	27/04/18	0,46	0,40	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	25/09/18	A08F481984	28/06/16	-0,18	-0,60	-15,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	25/09/18	A13F267759	12/02/14	-1,00	-0,40	-11,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	25/09/18	A09F234071	26/06/17	-1,86	-2,00	-17,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	25/09/18	A18N104832	17/05/18	0,96	0,40	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	25/09/18	A18N092467	16/07/18	0,98	0,60	-4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	25/09/18	A08F064442	20/03/15	-2,84	-2,60	-44,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	25/09/18	A14F074541	29/04/14	-1,60	-2,00	-30,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	25/09/18	A18N145639	08/06/18	1,50	0,60	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	25/09/18	A08F498238	07/08/13	-0,24	0,00	-11,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	25/09/18	A15F106961	26/06/15	-1,04	-0,60	-34,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	25/09/18	A18N180641	17/08/18	1,60	2,00	-7,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	25/09/18	A13F232639	07/12/13	-0,02	1,20	-22,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	25/09/18	A12F095572	19/04/13	-	-	-	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	25/09/18	A14F395692	27/01/15	1,80	-5,00	-7,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	25/09/18	A04S322282	14/05/10	-1,26	-1,00	-7,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	25/09/18	A08F492382	02/02/18	-0,30	2,60	-0,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	25/09/18	A11F311820	26/04/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	25/09/18	A18N059830	06/06/18	0,76	1,40	-20,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
UN-MTN	25/09/18	A99S416556	01/11/08	-2,96	-11,80	-87,20	RP2	N	2008	S	SRP2	SRP2N	S2008RP2	S2008N
UN-MTL	26/09/18	D09S004451	05/12/16	2,70	-2,00	-8,00	AP		2016	S	SAP	SAP	S2016AP	S2016
UN-MTL	26/09/18	E15L003882	01/02/18	3,00	2,00	-7,50	AP		2018	L	LAP	LAP	L2018AP	L2018
UN-MTL	26/09/18	E12L003477	14/11/16	0,10	0,00	-10,00	AP		2016	L	LAP	LAP	L2016AP	L2016
UN-MTO	26/09/18	A16F150108	12/10/16	-1,20	0,00	-3,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	26/09/18	A12F269176	25/02/13	-1,10	0,00	-8,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	26/09/18	A04S043968	16/01/08	-1,84	-6,60	-99,00	RP2	N	2008	S	SRP2	SRP2N	S2008RP2	S2008N
UN-MTO	26/09/18	A18N093584	23/06/18	0,40	-0,40	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	26/09/18	A17F024573	26/05/18	1,12	1,00	-1,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	26/09/18	A07F234602	22/08/11	-2,00	0,00	-1,00	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTO	26/09/18	A07F311308	07/03/15	-1,10	0,00	-13,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	26/09/18	A04S323497	28/09/11	-1,24	-4,00	-4,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTO	26/09/18	A04S351637	29/09/11	-4,04	-9,60	-24,60	RP2	N	2011	S	SRP2	SRP2N	S2011RP2	S2011N
UN-MTO	26/09/18	A09F033661	13/04/18	-1,34	1,00	-6,20	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTL	26/09/18	A16F122589	12/07/16	-2,40	0,40	0,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	26/09/18	A12F176425	18/01/13	-	-	-	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	26/09/18	A14F410653	11/12/14	-0,80	2,00	-1,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	26/09/18	A18N138017	04/08/18	1,50	1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	26/09/18	A17F097922	26/10/17	0,40	1,00	-20,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	26/09/18	A06N414336	07/07/06	-1,10	-1,00	-9,00	AP		2006	N	NAP	NAP	N2006AP	N2006
UN-BME	26/09/18	A10F177473	16/04/11	0,54	-1,40	-43,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	26/09/18	A08F459777	22/10/08	-2,30	-1,00	-7,00	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTS	26/09/18	A09F317930	09/04/18	-0,10	0,60	-24,00	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
UN-MTL	26/09/18	A11F309640	10/10/12	1,04	-1,00	-16,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	26/09/18	A12F375569	14/09/13	0,66	0,40	-10,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	26/09/18	A14F028445	26/11/16	-0,70	-3,00	-27,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	26/09/18	A18N181987	23/06/18	1,06	1,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	26/09/18	A08F216995	28/06/17	-1,24	0,40	-11,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	26/09/18	A09F124133	22/07/09	-1,36	-1,40	-5,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTL	26/09/18	A17F001587	08/03/17	-1,10	1,40	1,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	26/09/18	A17F108395	10/10/17	1,74	0,60	-5,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	27/09/18	F16S003107	04/08/17	-0,20	0,00	0,00	AP		2017	S	SAP	SAP	S2017AP	S2017
UN-MTN	27/09/18	C13L000018	20/11/15	3,40	3,00	-12,00	RP1	N	2015	L	LRP1	LRP1N	L2015RP1	L2015N
UN-MTN	27/09/18	A07S141912	18/11/13	-1,20	-1,00	-4,20	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	27/09/18	A17N284334	30/01/18	0,00	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	27/09/18	A07F279360	19/09/16	-2,34	-0,40	-4,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	27/09/18	A18N140783	25/05/18	1,28	1,60	2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	27/09/18	A06F350767	26/10/16	-1,40	0,00	2,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	27/09/18	A14F120862	21/07/14	-0,30	2,00	3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	27/09/18	A12F287840	22/03/13	-1,40	-1,00	-10,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	27/09/18	A16F211348	27/04/17	0,10	1,00	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	27/09/18	A12F238043	20/12/12	-1,80	-1,00	-100,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	27/09/18	A17F029483	23/05/17	-1,20	1,20	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	27/09/18	A11F226068	20/09/12	0,64	1,60	-33,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	27/09/18	A13F149840	16/10/13	-1,60	-1,00	-31,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	27/09/18	A14F244674	04/08/14	-0,48	2,00	-20,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	27/09/18	A18N137018	30/07/18	0,60	1,80	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	27/09/18	A15F079208	30/04/15	-1,50	-1,00	-39,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-BME	27/09/18	A01S005446	28/03/07	9,60	0,00	-93,00	RP2	P	2007	S	SRP2	SRP2P	S2007RP2	S2007P
UN-BME	27/09/18	A06F309348	02/07/15	-1,70	2,00	-5,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-BME	27/09/18	A09F248721	09/12/09	-2,20	1,00	-39,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-BME	27/09/18	A08F404057	17/12/08	-0,60	2,00	-2,00	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTL	28/09/18	A14F376147	11/11/14	1,04	0,60	-18,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	28/09/18	A14F204830	17/09/14	0,04	0,20	-6,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	28/09/18	A98L572923	13/05/09	-2,60	-2,40	-13,00	RP1	N	2009	L	LRP1	LRP1N	L2009RP1	L2009N
UN-MTL	28/09/18	A10F061664	21/10/14	5,10	5,40	1,00	RP2	P	2014	F	FRP2	FRP2P	F2014RP2	F2014P
UN-MTL	28/09/18	A14F000916	27/02/14	1,10	1,00	-10,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	28/09/18	A17F089494	06/10/17	-0,22	1,00	-2,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	28/09/18	A14F239620	23/07/14	0,74	3,40	3,20	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	28/09/18	A07F234331	18/12/14	-0,96	-2,40	-12,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	28/09/18	A17F026817	08/06/17	-2,20	-0,40	-9,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	28/09/18	A17N304996	07/03/18	0,86	-0,60	-6,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	28/09/18	A16F239019	17/02/17	-0,54	0,40	-13,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	28/09/18	A18N191772	27/08/18	1,36	2,00	5,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	28/09/18	A08F070702	15/05/08	-2,60	-1,40	-6,00	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTO	28/09/18	A06F521353	28/04/16	-1,26	1,60	-7,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	28/09/18	A14F307511	22/10/14	0,46	3,40	2,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	28/09/18	A09F161605	21/12/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	28/09/18	A04S350835	08/07/09	0,20	3,00	-2,00	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTO	28/09/18	A15F242278	20/08/15	-0,20	0,00	-28,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	28/09/18	A14F006745	20/02/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	28/09/18	A02S754127	10/12/10	-	-	-	RP1	N	2010	S	SRP1	SRP1N	S2010RP1	S2010N	Cupula 0paca sem cond de verificacao
UN-BME	28/09/18	A07F216319	17/08/07	-2,10	-2,00	-73,00	RP1	N	2007	F	FRP1	FRP1N	F2007RP1	F2007N
UN-BME	28/09/18	A13F150064	16/06/14	0,00	1,00	-7,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	29/09/18	A10F167240	04/09/10	-0,46	-2,00	-23,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	29/09/18	A15F123722	23/07/15	-1,44	-1,00	-35,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	29/09/18	A17N304117	07/03/18	0,04	-1,40	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	29/09/18	A17F061164	07/08/17	1,86	2,00	3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	29/09/18	A06S805017	29/10/13	-1,04	0,40	-3,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	29/09/18	A15F162958	03/11/15	-0,94	-1,60	-92,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	29/09/18	A18N185794	13/07/18	-0,14	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	29/09/18	A17N303840	17/04/18	0,60	-0,40	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	29/09/18	A12F242705	13/08/13	0,66	2,00	-6,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-BME	29/09/18	A12F040488	13/06/12	-1,34	-2,60	-22,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	29/09/18	A13F149686	09/10/13	-0,30	0,40	-15,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	29/09/18	A06S708580	01/09/14	-0,70	0,80	-3,80	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTO	29/09/18	A13F272214	22/01/14	-1,20	1,00	-6,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	29/09/18	A13F202697	19/11/13	-0,46	2,00	-4,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	29/09/18	A10F206338	21/09/13	-0,30	3,00	-11,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	29/09/18	A18N189357	07/07/18	-0,16	0,60	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	29/09/18	A11F313713	08/01/13	-0,44	0,80	-23,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	29/09/18	A15F211280	26/11/15	1,10	3,60	-28,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	29/09/18	A06F336511	28/09/16	-1,70	1,00	-4,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	29/09/18	A08F072071	11/05/17	-1,00	1,40	3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	29/09/18	A10F015042	26/05/10	-1,00	-2,00	-12,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	29/09/18	A11N246429	08/11/11	-0,90	0,00	-2,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTL	29/09/18	A12F334549	24/04/15	-1,40	-1,00	-4,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTL	29/09/18	A18N049704	25/04/18	1,34	1,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	29/09/18	A09F042208	09/04/09	-2,40	-6,40	-93,00	RP2	N	2009	F	FRP2	FRP2N	F2009RP2	F2009N
UN-MTS	29/09/18	A10F001426	15/08/13	-0,50	-1,60	-5,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899
					1899				1899	1899

##  Resultado A pedido do Cliente
	CALIBRAÇÃO: Hidrômetros A PEDIDO DE CLIENTE Classe "B" SETEMBRO DE 2018

					QUANTIDADE:			527				ATUALIZADA ATÉ 29/09/2018

	FABRICANTE	RESULTADOS DOS ENSAIOS					DETALHAMENTO DOS HIDRÔMETROS NÃO CONFORME
						( Erros fora dos Valores Admissíveis )
		VERIFICADOS		APROVADOS				REPROVADOS				QUANTIDADE		ERROS ( - ) 1 vazão				ERROS(+)				ERROS( - ) várias vazões
				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%
S	ITRON	61		35		57,38		26		42,62		26		16		61,5		4		15,4		6		23,1
F	FAE	336		145		43,15		191		56,85		191		179		93,7		5		2,6		7		3,7
L	LAO	25		15		60,00		10		40,00		10		9		90,0		0		0,0		1		10,0
A	ARAD	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
B	DIEHL	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
N	ELSTER	105		96		91,43		9		8,57		9		8		88,9		1		11,1		0		0,0
G	SAGA	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
	TOTAL	527		291		55,22		236		44,78		236		212		89,83		10		4,24		14		5,93

	LEGENDA:	Qn = Vazão Nominal				Qt = Vazão de Transição					Qmin = Vazão Mínima

	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Negativos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	3	5	1	1	2	1	5	3	0	1	0	0
F	FAE	0	0	0	2	11	18	14	8	22	20	34	23	17	15	2
L	LAO	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	3	0	1	1
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
B	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	5	17	21	17	10	23	25	37	26	18	16	11
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Aprovados
	FABRICANTE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	0	0	3	4	7	3	6	4	3	2	3	0
F	FAE	0	0	0	0	4	4	4	7	6	20	21	9	21	35	14
L	LAO	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	2	3	2	1
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	92
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	1	0	5	8	8	18	11	28	25	14	26	40	107
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Positivos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
F	FAE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
L	LAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	3	1	1	1	0