## Banco de Dados
VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO POR TEMPO DE INSTALAÇÃO
				Erros admissíveis(%) ±5% /±5% /±10%
UN	Data da Verificação	Hidrômetro No	Ano de Inst.	Qn	Qt	Qmín	Status	REP- P/N	Ano	Marca	Marca&Status	Marca&Status&P/N	MarcaAnoStatus	MarcaAnoP/N	Observação
UN-MTL	01/10/18	E10S006795	27/02/14	-6,40	-16,00	-20,00	RP3	N	2014	S	SRP3	SRP3N	S2014RP3	S2014N
UN-MTO	01/10/18	A17N285544	20/01/18	0,30	1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	01/10/18	A18N193158	10/08/18	1,06	0,00	-0,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	01/10/18	A11F292744	02/03/12	0,78	1,20	-17,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	01/10/18	A13F203388	06/04/18	-0,68	0,00	-6,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	01/10/18	A18N191452	25/08/18	-0,34	0,40	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	01/10/18	A02S132686	07/01/11	-1,20	-0,20	-0,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTL	01/10/18	A07F309962	02/10/14	-2,50	-1,60	-15,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	01/10/18	A04L335204	23/06/09	-1,00	0,00	-3,00	AP		2009	L	LAP	LAP	L2009AP	L2009
UN-MTL	01/10/18	A12F344466	26/04/12	34,40	43,80	15,20	RP3	P	2012	F	FRP3	FRP3P	F2012RP3	F2012P
UN-MTL	01/10/18	A14F116526	12/08/14	-1,26	0,00	-20,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	01/10/18	A07F332703	16/10/14	-0,50	0,00	-34,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	01/10/18	A16F147225	08/09/16	-1,50	1,00	2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	01/10/18	A18N018773	03/04/18	0,50	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	01/10/18	A06F307380	09/12/15	0,20	3,00	-16,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	01/10/18	A08F453521	25/10/08	-6,30	-54,00	-100,00	RP3	N	2008	F	FRP3	FRP3N	F2008RP3	F2008N	Hidrometro fora das Caracteristica Metrologica( filtro obstruido com perticulas solidas , impedindo o fluxo da água ,sem Cond. de Verificação.)
UN-MTO	01/10/18	A10F562302	17/05/11	-0,24	1,20	-4,20	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
UN-MTN	01/10/18	A12F360585	21/10/13	-0,56	1,00	-6,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	01/10/18	A17F026511	23/05/17	-0,26	2,60	3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	01/10/18	A04S404557	03/06/14	-0,34	-2,00	-32,00	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-BME	02/10/18	G12SV00846	10/02/14	-3,96	-0,60	-20,40	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTL	02/10/18	A10F223913	27/06/11	5,56	6,40	15,00	RP3	P	2011	F	FRP3	FRP3P	F2011RP3	F2011P
UN-MTL	02/10/18	A18N090871	14/06/18	0,80	-0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	02/10/18	A10F170394	02/09/10	1,94	0,00	-44,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	02/10/18	A14F120557	05/06/14	0,76	2,00	-2,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	02/10/18	A08F224269	02/12/16	-	-	-	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	02/10/18	A07F328282	16/10/14	-0,24	2,40	-3,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	02/10/18	A10F508576	14/01/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTS	02/10/18	A08F242996	29/05/08	-0,36	-0,40	-15,60	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTS	02/10/18	A17F093000	25/09/17	-0,10	0,00	-10,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	02/10/18	A17N307684	22/02/18	1,40	-0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	02/10/18	A14F411797	26/12/14	4,96	10,40	-1,00	RP1	P	2014	F	FRP1	FRP1P	F2014RP1	F2014P
UN-MTS	02/10/18	A15F260922	12/12/15	-0,84	0,00	-31,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	02/10/18	A15F255901	09/03/16	-0,46	1,00	-18,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	02/10/18	A18N145445	27/07/18	1,20	1,60	4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	02/10/18	A02S682377	07/01/11	-1,36	-2,40	-11,00	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
UN-MTN	02/10/18	A08F056893	11/01/14	-0,54	-0,60	-3,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTN	02/10/18	A16F148807	20/09/16	-0,86	-0,40	-20,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	02/10/18	A05S077212	04/02/11	-4,26	-8,40	-20,40	RP2	N	2011	S	SRP2	SRP2N	S2011RP2	S2011N
UN-MTN	02/10/18	A15F261519	10/03/16	-0,64	0,40	-28,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	02/10/18	A18N185291	16/07/18	1,40	0,20	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	02/10/18	A18N029089	20/07/18	0,86	-0,60	-1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	02/10/18	A12F276386	04/01/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-BME	02/10/18	A10F509670	15/02/11	1,06	-1,00	-100,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTL	03/10/18	D12L003906	12/08/13	-7,08	4,00	3,20	RP1	N	2013	L	LRP1	LRP1N	L2013RP1	L2013N
UN-MTO	03/10/18	A04S065186	18/09/14	-1,10	-1,00	-2,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTO	03/10/18	A02S734176	12/05/11	-1,16	0,00	-9,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	03/10/18	A07S308985	13/08/13	-0,50	0,00	-8,20	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTO	03/10/18	A17F026496	05/05/17	-1,20	-0,60	-2,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	03/10/18	A18N054252	28/03/18	-0,04	-1,00	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	03/10/18	A08F495150	20/01/09	-3,90	-2,00	-13,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	03/10/18	A11F314056	15/01/13	0,00	1,40	-12,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	03/10/18	A18N182115	27/06/18	1,14	0,00	2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	03/10/18	A18N137406	27/07/18	1,20	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	03/10/18	A18N049865	18/04/18	1,40	-0,60	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	03/10/18	A15F197358	20/07/15	-0,60	-2,00	-75,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	03/10/18	A17F000269	25/02/17	6,84	6,00	-10,40	RP3	P	2017	F	FRP3	FRP3P	F2017RP3	F2017P
UN-MTL	03/10/18	A18N179917	27/08/18	1,60	0,60	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	03/10/18	A08F351472	14/10/08	-4,44	-1,60	-7,00	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTL	03/10/18	A17F000352	15/02/17	5,60	7,40	5,60	RP2	P	2017	F	FRP2	FRP2P	F2017RP2	F2017P
UN-MTL	03/10/18	A17F067280	08/12/17	0,30	1,40	-7,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	03/10/18	A18N229268	11/08/18	0,80	1,40	2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	03/10/18	A18N191303	29/08/18	1,14	0,00	2,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	03/10/18	A18N106992	06/06/18	1,70	1,40	3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	03/10/18	A08F468616	15/04/16	-0,70	0,40	-3,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	04/10/18	E15L001228	29/09/15	3,20	3,00	2,50	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTL	04/10/18	A10F255933	02/07/11	0,14	0,00	-15,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTL	04/10/18	A17N300413	15/02/18	0,40	-0,40	-4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	04/10/18	A18N019523	22/02/18	-0,14	-1,60	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	04/10/18	A12F031994	26/04/12	1,50	3,00	-1,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTN	04/10/18	A12F152564	03/09/13	-	-	-	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	04/10/18	A06F339416	06/01/17	-0,20	0,00	-28,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	04/10/18	A17F090564	28/09/17	-0,46	0,00	-11,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	04/10/18	A06F269639	09/01/17	-1,56	-1,00	-17,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	04/10/18	A08F225953	18/05/17	0,66	1,60	0,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
	04/10/18	A18F180495		1,40	0,60	2,00	AP		1899	F	FAP	FAP	F1899AP	F1899
UN-MTN	04/10/18	A05F331452	02/12/12	0,94	2,00	-26,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	04/10/18	A14F078973	28/05/14	-0,70	1,40	-4,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014	Hidrometro parado
UN-MTO	04/10/18	A12L049813	19/06/12	1,16	2,40	3,60	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTO	04/10/18	A08F495844	14/02/09	-4,50	-3,00	-25,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTO	04/10/18	A15F266101	03/03/16	5,40	0,00	-26,00	RP2	P	2016	F	FRP2	FRP2P	F2016RP2	F2016P
UN-MTO	04/10/18	A03S581503	15/07/09	0,34	3,00	1,60	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTS	04/10/18	A17N308985	23/07/18	0,94	0,60	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	04/10/18	A17N281075	25/05/18	0,24	1,60	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	04/10/18	A11F186599	08/12/11	0,96	2,00	-14,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTO	04/10/18	A12F353625	18/03/13	-0,70	-2,00	-7,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	04/10/18	A08F494966	02/02/09	-3,20	-1,00	-33,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTS	05/10/18	D14L005148	18/08/17	1,12	3,00	0,80	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-MTO	05/10/18	A18N052768	30/04/18	1,46	-0,60	-6,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	05/10/18	A18N213659	17/08/18	0,60	0,80	-3,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	05/10/18	A16F200686	12/11/16	-	-	-	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	05/10/18	A14F077395	15/05/14	-1,24	-0,40	-36,20	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	05/10/18	A14F079763	08/05/14	-0,64	0,00	-18,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	05/10/18	A11F284530	13/02/12	-0,2	1,00	-25,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	05/10/18	A14F075886	09/05/14	-1,42	-2,80	-39,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	05/10/18	A18N210356	08/09/18	1,06	0,40	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	05/10/18	A09F207811	05/12/14	-0,74	1,40	-22,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	05/10/18	A14F013927	17/04/14	-2,34	1,40	-11,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	05/10/18	A12F369306	28/05/13	1,90	2,60	0,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
MTO	05/10/18	A09F007009	25/03/09	0,40	-1,00	-14,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
MTO	05/10/18	A18N214236	13/08/18	1,14	0,00	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	05/10/18	A18N212153	01/08/18	1,48	0,60	3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	05/10/18	A08F240507	07/09/16	-1,00	-1,00	-5,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTO	05/10/18	A13F271512	31/01/14	0,74	0,60	-28,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTN	05/10/18	A04L455191	14/11/08	-4,26	-2,00	-12,00	RP1	N	2008	L	LRP1	LRP1N	L2008RP1	L2008N
BME	05/10/18	A09F279955	19/01/17	-0,64	-2,60	-56,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
BME	05/10/18	A11F172208	20/04/12	-1,88	-3,00	-88,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
BME	05/10/18	A12F359783	30/09/13	0,50	-1,00	-10,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
BME	05/10/18	A08F353065	22/10/09	8,80	6,40	-40,80	RP3	P	2009	F	FRP3	FRP3P	F2009RP3	F2009P
BME	05/10/18	A13F149960	11/02/14	0,70	-0,40	-18,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
BME	05/10/18	A17F015283	31/05/17	-0,96	0,00	0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
BME	05/10/18	A18N109940	07/08/18	0,70	-0,60	1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	05/10/18	A17N319976	09/03/18	-0,10	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	05/10/18	A18N028275	14/04/18	0,20	-2,00	-3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	08/10/18	A14F458724	27/01/15	-1,66	-2,80	-23,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTO	08/10/18	A08F232630	11/04/18	-1,20	0,40	0,20	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTS	08/10/18	A18N225167	28/07/18	2,72	-0,60	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	08/10/18	A10F182190	03/01/17	0,00	1,00	3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTS	08/10/18	A18N145258	26/07/18	1,16	0,00	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTS	08/10/18	A12F036995	04/07/12	-1,50	-2,00	-10,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTS	08/10/18	A07F281290	09/06/16	-1,30	-1,60	4,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTS	08/10/18	A18N193197	11/07/18	1,92	-1,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	08/10/18	A04L390536	04/08/12	0,10	0,00	4,00	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
MTL	08/10/18	A14F115173	07/07/14	-0,70	0,00	-13,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	08/10/18	A11F221845	25/05/12	0,04	1,40	-12,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTL	08/10/18	A13F291631	30/01/14	-0,26	-0,40	0,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTL	08/10/18	A18N049388	12/04/18	1,60	2,00	3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	08/10/18	A10F043329	18/03/10	-1,84	-2,00	-17,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTL	08/10/18	A13F216779	21/11/16	-1,16	0,60	0,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	08/10/18	A18N181817	04/07/18	1,00	0,60	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	08/10/18	A18N048802	24/04/18	1,30	1,40	3,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	sem condições de ensaio ( Sem o Ponteiro de litro danificado)
MTS	08/10/18	A17F030751	19/06/17	0,44	-0,40	-6,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTS	08/10/18	A18N229175	11/08/18	0,72	1,00	3,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	08/10/18	A11F285159	16/02/12	-0,14	-1,00	-31,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTS	08/10/18	A17F030771	09/06/17	-0,46	-0,40	-1,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	08/10/18	A11F190128	10/07/15	-0,68	-2,00	-15,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTS	08/10/18	A18N229271	13/08/18	-0,20	-0,60	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	09/10/18	E08S003616	02/03/18	1,20	2,00	5,00	AP		2018	S	SAP	SAP	S2018AP	S2018
MTO	09/10/18	A08F244031	23/12/14	-0,94	0,00	-1,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTO	09/10/18	A18N212483	18/09/18	1,00	-0,40	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	09/10/18	A18N093736	16/07/18	0,84	-1,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	09/10/18	A02S080382	05/11/10	-0,46	-1,40	-24,00	RP1	N	2010	S	SRP1	SRP1N	S2010RP1	S2010N
MTO	09/10/18	A14F285652	08/08/14	-1,44	-3,00	-39,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	09/10/18	A13F255988	03/04/14	0,20	-1,00	-2,80	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTO	09/10/18	A00N630708	20/10/09	-1,50	-3,50	-18,50	RP1	N	2009	N	NRP1	NRP1N	N2009RP1	N2009N
MTN	09/10/18	A07F243418	10/06/17	-0,90	0,00	-4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	09/10/18	A12F344909	13/06/12	2,40	2,60	0,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
MTN	09/10/18	A11F286003	06/03/12	-0,24	-1,00	-20,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTN	09/10/18	A02S132681	22/04/09	0,74	1,00	2,80	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
MTN	09/10/18	A04S351399	02/09/11	0,04	1,60	-20,60	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
MTL	09/10/18	A07F343042	14/01/09	-0,10	1,00	-20,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
MTL	09/10/18	A14F398585	17/11/14	0,84	2,00	-2,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	09/10/18	A17F092791	18/11/17	-0,60	2,00	3,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	10/10/18	E06L001505	09/04/14	15,40	6,80	-100,00	RP3	P	2014	L	LRP3	LRP3P	L2014RP3	L2014P
MTS	10/10/18	D05L002297	12/01/18	72,84	75,2	82,6	RP3	P	2018	L	LRP3	LRP3P	L2018RP3	L2018P
MTS	10/10/18	A08F363676	25/07/08	0,10	-3,00	-46,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTS	10/10/18	A05L143299	22/12/08	-0,90	-44,00	-100,00	RP2	N	2008	L	LRP2	LRP2N	L2008RP2	L2008N
MTS	10/10/18	A17N281036	28/02/18	-0,12	-1,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	10/10/18	A08F454060	16/10/08	-0,80	-3,60	-24,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTS	10/10/18	A09F009929	12/03/09	-1,00	-2,60	-4,40	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
MTS	10/10/18	A00S190822	06/03/09	-0,76	-0,40	0,40	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
MTS	10/10/18	A09F196303	09/12/17	-1,28	-2,60	-2,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	10/10/18	A02S689703	28/10/10	0,10	-3,00	-35,00	RP1	N	2010	S	SRP1	SRP1N	S2010RP1	S2010N
MTL	10/10/18	A17F071872	06/09/17	-1,30	-0,60	-4,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	10/10/18	A17F072230	27/10/17	0,00	0,00	-1,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	10/10/18	A17F060617	12/07/17	1	2	-35,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
BME	10/10/18	A13F209407	18/07/14	21,66	29,4	21,00	RP3	P	2014	F	FRP3	FRP3P	F2014RP3	F2014P
BME	10/10/18	A12F371649	17/10/13	10,6	13	2,00	RP2	P	2013	F	FRP2	FRP2P	F2013RP2	F2013P
BME	10/10/18	A12F184769	28/12/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
BME	10/10/18	A06F380888	09/12/15	2,3	3,60	-16,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
BME	10/10/18	A18N063976	29/05/18	1,20	0,40	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
BME	10/10/18	A18N032956	14/07/18	2,20	1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	10/10/18	A12F241662	08/12/12	1,44	2,60	-18,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
BME	10/10/18	A09F225179	19/11/09	-	-	-	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTS	10/10/18	A10F203843	30/09/10	1,34	-6,60	-95,40	RP2	N	2010	F	FRP2	FRP2N	F2010RP2	F2010N
MTS	10/10/18	A10F246186	31/03/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
MTS	10/10/18	A18N228705	20/08/18	0,86	0,40	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	10/10/18	A17F056183	08/05/18	0,16	3,00	6,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTS	10/10/18	A08F057756	16/09/16	-1,40	-0,60	-4,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTS	10/10/18	A18N224967	01/08/18	0,56	-0,60	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	11/10/18	A08F497096	08/12/16	-1,80	-14,00	-100,00	RP2	N	2016	F	FRP2	FRP2N	F2016RP2	F2016N
MTO	11/10/18	A16F058204	15/07/16	-1,46	-2,40	-7,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016	Relojoaria com o ponteiro de decimo de litro fora do local sem cond. de leitura.(solto)
MTO	11/10/18	A13F237475	16/01/14	-0,10	-2,40	-25,20	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	11/10/18	A13F201008	28/11/13	0,64	1,20	-8,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
MTO	11/10/18	A08F421094	29/12/08	-3,74	-1,60	-8,40	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
MTO	11/10/18	A07S211167	03/09/14	-1,37	-1,60	-8,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTO	11/10/18	A07F323873	24/04/17	-0,50	0,40	-1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTO	11/10/18	A17N306608	05/04/18	0,46	-0,60	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTO	11/10/18	A15F195065	23/12/16	2,34	0,60	-22,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTO	11/10/18	A18N092967	10/07/18	0,90	-1,00	-7,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	11/10/18	A11F312366	13/04/12	2,96	-3,00	-100,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTN	11/10/18	A10F179614	13/08/10	-4,46	-4,40	-46,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTN	11/10/18	A07F217301	26/05/17	-1,60	-1,00	-9,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	11/10/18	A13F150137	07/01/14	-0,36	1,00	-1,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTN	11/10/18	A04S425771	10/06/11	-	-	-	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
MTN	11/10/18	A00S634956	13/11/07	-1,60	0,00	-10,00	AP		2007	S	SAP	SAP	S2007AP	S2007
MTN	11/10/18	A09S103211	26/05/09	-0,96	-0,40	-1,60	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
MTN	11/10/18	A18F006392	26/04/18	-0,60	0,00	-34,60	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
MTN	11/10/18	A07S036072	18/04/13	-1,44	-0,20	-0,80	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
BME	11/10/18	A16L059173	16/01/17	-0,80	0,00	-1,00	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
MTS	11/10/18	A14F288255	02/10/14	-1,26	-1,40	-19,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	11/10/18	A16F275072	22/02/17	20,90	31,40	29,60	RP3	P	2017	F	FRP3	FRP3P	F2017RP3	F2017P
MTS	11/10/18	A07F328655	18/02/08	0,90	-5,00	-100,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTS	11/10/18	A12F227600	15/12/17	-1,90	-2,60	-6,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTS	11/10/18	A18N224957	25/07/18	0,30	-1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	11/10/18	A02S683366	17/11/10	2,02	1,80	-13,40	RP1	N	2010	S	SRP1	SRP1N	S2010RP1	S2010N
MTL	15/10/18	E12L003582	09/07/14	15,70	13,00	-15,00	RP3	P	2014	L	LRP3	LRP3P	L2014RP3	L2014P
MTS	15/10/18	A05L081715	02/05/13	-1,16	-0,80	-8,60	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
MTS	15/10/18	A12F182175	29/09/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTS	15/10/18	A12F238049	19/02/13	-0,80	0,00	-15,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTS	15/10/18	A13F203509	02/01/14	-2,00	-2,00	-24,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	15/10/18	A14F084145	30/05/14	-0,88	-2,60	-48,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	15/10/18	A08F500290	21/04/09	-0,66	-0,40	-5,60	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
MTS	15/10/18	A16F197046	21/10/16	-0,24	-1,60	-96,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTS	15/10/18	A18N228812	27/08/18	0,76	0,40	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	15/10/18	A18N019311	12/03/18	-0,30	-1,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	15/10/18	A09F243464	27/07/16	-0,86	0,60	-6,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	15/10/18	A12F218257	20/11/12	-1,56	-1,00	-7,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
MTL	15/10/18	A14F028626	15/04/14	-1,80	-5,00	-99,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	15/10/18	A98L572667	08/05/09	3,44	5,60	4,00	RP1	P	2009	L	LRP1	LRP1P	L2009RP1	L2009P
MTL	15/10/18	A14F073986	07/05/14	-0,26	0,60	-14,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	15/10/18	A18N144780	11/06/18	0,36	0,40	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTL	15/10/18	A18N090373	09/05/18	1,12	0,40	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	15/10/18	A17N307268	20/03/18	0,50	0,00	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	15/10/18	A17F000214	03/03/17	4,60	5,60	-9,60	RP1	P	2017	F	FRP1	FRP1P	F2017RP1	F2017P
MTL	15/10/18	A06F363885	23/09/16	-0,04	0,40	-9,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	15/10/18	A10F518407	10/05/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
MTL	15/10/18	A09F124603	11/07/09	-	-	-	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
BME	15/10/18	A17F097880	25/10/17	-0,24	0,20	-16,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTO	16/10/18	A11F289027	01/03/12	-0,22	-3,40	-99,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTO	16/10/18	A13F148222	24/10/13	-0,54	-1,00	-3,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
MTO	16/10/18	A12F270527	27/11/12	-1,64	-1,00	-27,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTO	16/10/18	A14F008287	06/03/14	0,70	2,60	-22,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	16/10/18	A18N053993	22/06/18	1,74	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTO	16/10/18	A06F341802	07/07/14	-3,06	-0,40	-46,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	16/10/18	A16F058625	07/07/16	-1,94	0,40	-1,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTO	16/10/18	A14F203780	14/06/14	-2,06	-0,40	-14,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	16/10/18	A04S120769	07/08/13	-1,64	0,00	-2,60	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
MTN	16/10/18	A07F264411	21/08/14	-1,60	0,00	-13,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	hidrometro sem condições de ensaio (ponteiro de decimo de litro quebrado)
MTN	16/10/18	A09F082234	10/10/14	-1,20	-2,00	-51,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTN	16/10/18	A17N316273	16/02/18	2,14	1,00	2,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTN	16/10/18	A06F352996	02/01/17	-0,44	0,00	-3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	16/10/18	A04S068036	27/01/12	-2,10	0,00	-1,00	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
MTN	16/10/18	A12F345243	26/06/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTN	16/10/18	A09F222631	10/10/14	-0,42	0,00	0,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTN	16/10/18	A08F461232	26/03/10	-0,70	1,00	-19,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTN	16/10/18	A11F181859	14/02/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTN	16/10/18	A01S063999	17/03/09	0,66	-5,00	-93,20	RP1	N	2009	S	SRP1	SRP1N	S2009RP1	S2009N
MTL	16/10/18	A14F073777	08/05/14	-2,94	-5,60	-33,00	RP2	N	2014	F	FRP2	FRP2N	F2014RP2	F2014N
BME	16/10/18	A09F008822	08/10/14	0,88	0,60	-33,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	16/10/18	A14F309971	08/10/14	0,24	-0,40	-9,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	16/10/18	A18N105589	16/05/18	0,90	-1,40	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	16/10/18	A10F014517	11/05/10	1,00	-2,40	-100,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTS	16/10/18	A17F065077	21/08/17	-0,16	-0,40	-13,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTS	16/10/18	A18N145086	21/06/18	0,60	-2,00	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	17/10/18	A17F117291	15/09/17	12,76	14,00	1,00	RP2	P	2017	F	FRP2	FRP2P	F2017RP2	F2017P
BME	17/10/18	A10F169702	03/12/10	14,44	16,60	-22,60	RP2	P	2010	F	FRP2	FRP2P	F2010RP2	F2010P
BME	17/10/18	A11F224156	19/07/13	-	-	-	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
BME	17/10/18	A06S474771	06/11/07	0,60	-1,00	-9,00	AP		2007	S	SAP	SAP	S2007AP	S2007
BME	17/10/18	A07F329455	06/07/16	8,00	9,00	-100,00	RP3	P	2016	F	FRP3	FRP3P	F2016RP3	F2016P
BME	17/10/18	A13F232860	17/04/14	-0,14	0,40	-46,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
BME	17/10/18	A12F243205	06/06/13	2,60	0,40	-96,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
BME	17/10/18	A18N033213	20/06/18	5,20	5,20	2,80	RP2	P	2018	N	NRP2	NRP2P	N2018RP2	N2018P
BME	17/10/18	A18N028133	17/07/18	3,50	1,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	hidrometro sem condições de ensaio ( Ponteiro de décimo de litro danificado )
BME	17/10/18	A15F172478	15/07/16	1,04	1,60	-18,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTS	17/10/18	A08F074014	24/04/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTS	17/10/18	A10F004996	07/06/13	-1,70	-0,40	-1,00	AP	N	2013	F	FAP	FAPN	F2013AP	F2013N
MTS	17/10/18	A15F078746	09/04/15	0,80	0,00	-22,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTS	17/10/18	A14F210099	02/07/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	17/10/18	A14F244446	30/07/14	-1,90	-2,00	-73,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTS	17/10/18	A18N192023	25/08/18	2,96	3,40	6,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	17/10/18	A17F029490	27/06/17	0,66	1,40	-27,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTS	17/10/18	A12F181988	22/09/15	-1,20	0,00	-23,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N	relojoaria com casa de centena e dezena apagada sem cond. de leitura
MTN	17/10/18	A13F270858	09/12/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTN	17/10/18	A08F485929	13/12/17	-1,20	0,00	-18,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTN	17/10/18	A18N139220	29/06/18	1,08	0,60	1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	17/10/18	A13F150600	19/12/17	-1,50	-1,40	-14,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTL	17/10/18	A10F205276	18/11/10	0,00	-2,00	-35,20	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTN	17/10/18	A08F062998	04/05/08	0,50	-1,00	-14,60	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTL	17/10/18	A15S128491	16/05/16	0,82	2,40	-1,00	AP		2016	S	SAP	SAP	S2016AP	S2016
MTL	17/10/18	A05F113873	13/09/16	-1,10	-3,60	-100,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTL	17/10/18	A15F132147	25/05/15	-0,50	0,00	-24,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTL	17/10/18	A09F323388	18/01/10	-1,36	-2,00	-6,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
MTL	17/10/18	A18N090636	09/05/18	-0,46	-1,40	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	17/10/18	A10F041499	04/10/16	0,16	-2,60	-7,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	17/10/18	A08F352924	02/08/16	-0,30	2,60	-4,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	18/10/18	D12L003125	04/11/15	3,58	3,60	1,40	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
MTO	18/10/18	A14F008810	17/02/14	0,12	-0,20	-43,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	18/10/18	A07S201765	27/03/15	-1,16	0,80	-1,80	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
MTO	18/10/18	A18N022155	22/03/18	0,26	-0,60	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	18/10/18	A09F031024	02/04/09	-2,20	-4,00	-23,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
MTS	18/10/18	A09F225016	20/07/18	1,26	0,40	-10,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTS	18/10/18	A18N225097	28/07/18	0,64	-2,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	18/10/18	A11F186688	03/01/12	0,64	0,00	-1,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
MTS	18/10/18	A08F408115	07/08/08	-0,34	-4,60	-100,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTO	18/10/18	A18N104138	17/07/18	1,90	2,40	-33,00	RP1	N	2018	N	NRP1	NRP1N	N2018RP1	N2018N
MTS	18/10/18	A18N191350	10/09/18	4,00	3,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	18/10/18	A04S162023	04/04/13	-1,20	0,60	-3,60	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013	Hid. Reprovado nas características metrologicas(filtro danificado)
MTO	18/10/18	A11N319654	15/09/11	-1,30	0,00	-17,50	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N	Hid. Reprovado nas características metrologicas(filtro danificado)
MTO	18/10/18	A11F229650	02/02/12	0,70	2,40	-1,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
MTO	18/10/18	A10F007958	30/01/10	-	-	-	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTO	18/10/18	A06F317948	03/02/15	-0,84	-0,60	-24,80	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTO	18/10/18	A18N213036	13/08/18	1,10	1,40	3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	18/10/18	A09F210792	17/05/10	1,90	2,00	-13,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTO	18/10/18	A11F041249	24/11/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	18/10/18	A15F243648	31/08/15	-0,70	0,60	-17,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTL	18/10/18	A17F108188	10/10/17	1,92	1,80	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	18/10/18	A09F320938	18/05/15	-1,86	-3,60	-47,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTL	18/10/18	A13F218877	10/07/17	7,16	7,40	-19,40	RP3	P	2017	F	FRP3	FRP3P	F2017RP3	F2017P
MTL	18/10/18	A16F260018	06/01/17	-1,00	0,00	-16,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTL	18/10/18	A10F094824	23/06/10	-0,54	-4,40	-99,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTS	18/10/18	A05L075063	06/05/13	-0,44	0,00	-1,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
MTS	18/10/18	A18N146707	14/07/18	-1,70	-1,00	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	19/10/18	A18N049388	12/04/18	2,50	0,00	-3,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	19/10/18	A11F233837	26/08/15	-1,52	-2,00	-41,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTL	19/10/18	A18N020051	05/04/18	1,06	0,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	19/10/18	A15F072320	07/04/15	-1,26	0,60	-3,60	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
MTL	19/10/18	A18N136748	12/07/18	1,00	-0,40	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	19/10/18	A06F370761	09/03/15	-0,36	0,20	-11,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTL	19/10/18	A07F280582	16/10/14	-1,10	-3,60	-49,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	19/10/18	A18N181180	21/08/18	1,54	0,40	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	19/10/18	A08F223369	22/07/16	0,26	1,00	0,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTO	19/10/18	A16F059301	05/07/16	2,90	2,20	-18,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTS	19/10/18	A08F218138	07/01/16	-1,30	-2,40	-37,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTO	19/10/18	A13F238946	16/01/14	0,60	0,00	-6,20	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTO	19/10/18	A06F321042	07/12/16	-1,10	0,00	-8,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTO	19/10/18	A08F228940	27/01/15	-0,96	0,60	-11,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
BME	19/10/18	A07F295632	23/04/08	-5,20	-2,20	-6,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
BME	19/10/18	A05F070304	21/09/05	-1,30	-2,00	-15,00	RP1	N	2005	F	FRP1	FRP1N	F2005RP1	F2005N
BME	19/10/18	A15F204257	12/08/15	1,40	-1,00	-99,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
BME	19/10/18	A12F227855	22/10/12	-0,50	1,00	-9,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
BME	19/10/18	A05F325262	01/02/06	-	-	-	RP1	N	2006	F	FRP1	FRP1N	F2006RP1	F2006N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. De Verificação
MTN	19/10/18	A07F279500	26/05/17	-0,62	-0,40	-2,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	19/10/18	A18N140554	28/06/18	-1,65	-1,50	-4,50	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
	19/10/18	A07S013037		-0,50	-1,00	-3,60	AP		1899	S	SAP	SAP	S1899AP	S1899
MTN	19/10/18	A07S091162	11/01/17	-3,20	-11,00	-19,00	RP2	N	2017	S	SRP2	SRP2N	S2017RP2	S2017N
MTN	19/10/18	A18N059618	27/06/18	-1,44	-0,60	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	19/10/18	A11N317149	26/08/11	-1,04	-1,60	-3,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
MTS	20/10/18	A14F399567	12/11/14	0,66	2,40	-6,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	20/10/18	A10F049142	21/04/10	-0,46	-2,40	-33,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTS	20/10/18	A06S703648	09/07/13	-2,76	-2,00	-7,60	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
MTS	20/10/18	A18N145190	20/06/18	0,40	-0,40	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	20/10/18	A09F019351	23/05/17	-0,46	-1,40	-26,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTO	20/10/18	A06F343037	21/12/16	-0,70	1,00	-0,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTO	20/10/18	A09F098439	01/06/09	-0,10	-3,00	-58,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
MTO	20/10/18	A08F472765	16/12/08	-0,44	-3,60	-100,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTS	20/10/18	A17N281590	24/01/18	0,26	-1,00	-7,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	20/10/18	A09F316736	15/01/10	-2,62	-1,40	-56,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTS	20/10/18	A18N193015	18/07/18	1,04	1,60	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	20/10/18	A07S038031	09/05/14	-0,70	0,60	-1,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
MTS	20/10/18	A11N246555	24/09/11	-	-	-	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTS	20/10/18	A15F125925	18/05/15	-0,90	0,00	-15,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTO	20/10/18	A11F228832	10/02/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTO	20/10/18	A05L076707	20/08/12	-	-	-	RP1	N	2012	L	LRP1	LRP1N	L2012RP1	L2012N
MTO	20/10/18	A18N092004	22/06/18	0,80	0,40	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	20/10/18	A12F347057	28/12/16	-1,54	0,40	-8,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTO	20/10/18	A11N249147	04/10/11	0,70	0,00	-2,50	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
MTO	20/10/18	A11F230819	11/02/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTO	20/10/18	A08F510069	22/11/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTO	20/10/18	A18N212356	20/09/18	0,50	0,60	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	20/10/18	A02S755407	06/03/09	-2,55	-6,00	-41,00	RP2	N	2009	S	SRP2	SRP2N	S2009RP2	S2009N
MTO	20/10/18	A07S043808	18/03/09	-0,64	-7,00	-15,40	RP2	N	2009	S	SRP2	SRP2N	S2009RP2	S2009N
MTN	20/10/18	A18N020802	11/04/18	0,74	0,00	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	20/10/18	A07F331082	31/03/16	-0,10	0,60	-40,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTL	20/10/18	A17N301200	29/01/18	1,00	-1,40	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	20/10/18	A02S132980	20/01/11	-2,26	-3,00	-17,00	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
MTN	20/10/18	A18N102399	20/04/18	-0,94	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	20/10/18	A14F076163	05/05/14	-0,70	-3,60	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	20/10/18	A03S357543	18/04/11	1,40	1,40	-4,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
MTO	22/10/18	E15L001253	04/11/15	2,80	1,00	-20,00	RP1	N	2015	L	LRP1	LRP1N	L2015RP1	L2015N
MTL	22/10/18	D12L004062	26/07/13	1,38	8,88	7,60	RP1	P	2013	L	LRP1	LRP1P	L2013RP1	L2013P
MTO	22/10/18	A18N188990	19/07/18	0,64	0,60	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	22/10/18	A01S005967	15/09/08	-1,44	1,00	1,00	AP		2008	S	SAP	SAP	S2008AP	S2008
MTO	22/10/18	A10F045417	09/03/10	0,00	-0,60	-8,40	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
MTO	22/10/18	A18N092990	11/07/18	1,24	0,20	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	22/10/18	A17N305364	13/03/18	0,04	-0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	22/10/18	A06F340995	23/01/12	-1,30	-6,00	-100,00	RP2	N	2012	F	FRP2	FRP2N	F2012RP2	F2012N
MTN	22/10/18	A04S260960	11/01/12	-2,10	-0,40	-3,00	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012	relojoaria com a estrela solta sem cond de verificacao.
MTN	22/10/18	A07F347254	16/07/11	-0,30	-0,60	-87,40	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
MTN	22/10/18	A15F205896	29/02/16	1,20	1,00	-14,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTN	22/10/18	A09F096573	05/04/18	-1,20	-1,40	-17,60	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
MTL	22/10/18	A14F115196	24/06/14	-1,56	-1,00	-16,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	22/10/18	A16F260508	12/01/17	0,54	-1,00	-22,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTL	22/10/18	A12F284906	18/10/14	0,46	2,00	-5,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTL	22/10/18	A16F122134	07/07/16	0,16	2,40	1,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	22/10/18	A13F198142	12/11/13	0,04	-0,40	-27,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTL	22/10/18	A07F310867	10/05/17	-0,80	-1,40	-34,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTL	22/10/18	A02S756328	29/10/10	-1,80	0,00	0,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
MTS	23/10/18	A18N057642	12/07/18	-0,40	-0,80	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018	Hidrometro parado
MTS	23/10/18	A18N146499	30/07/18	0,70	0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	23/10/18	A09F317372	03/11/16	-1,74	0,00	-7,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTS	23/10/18	A06S518660	08/01/07	1,40	-3,60	-16,40	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
MTS	23/10/18	A11F311181	24/11/14	-2,06	-1,40	-7,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	23/10/18	A15S165652	23/07/18	1,64	2,60	0,40	AP		2018	S	SAP	SAP	S2018AP	S2018
MTS	23/10/18	A14F208930	24/06/14	-0,90	0,00	-9,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	23/10/18	A13F140044	17/10/13	-0,26	0,00	-15,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTS	23/10/18	A10F036138	26/02/10	-0,04	-1,00	-24,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTS	23/10/18	A08F361403	24/07/08	-0,20	-2,00	-59,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
MTS	23/10/18	A17N307418	12/03/18	0,40	0,40	1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	23/10/18	A04L389294	19/12/08	-1,90	0,00	-25,00	RP1	N	2008	L	LRP1	LRP1N	L2008RP1	L2008N
MTS	23/10/18	A11N304604	20/10/11	1,25	0,50	-6,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
MTL	23/10/18	A14F073988	07/05/14	-1,46	-2,40	-13,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	23/10/18	A10F213556	30/08/11	-0,66	-2,00	-29,60	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
MTO	23/10/18	A17F027184	02/06/17	-0,50	0,40	4,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTO	23/10/18	A10F162603	18/08/12	-2,34	0,00	-5,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
MTN	23/10/18	A11N322470	11/11/11	-0,95	0,50	1,50	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
MTN	23/10/18	A17F006295	25/03/17	0,20	1,00	-19,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTO	23/10/18	A15F075817	11/05/15	1,40	2,00	2,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
MTN	23/10/18	A18N139184	21/06/18	0,86	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	23/10/18	A14F438138	31/08/16	0,40	-0,60	-35,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
BME	23/10/18	A15F115396	16/03/16	-1,56	-2,00	-5,80	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	24/10/18	D09S004451	05/12/16	0,60	-1,40	-6,00	AP		2016	S	SAP	SAP	S2016AP	S2016
MTL	24/10/18	A17F022475	09/05/17	0,90	1,40	3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	24/10/18	A13F139075	01/11/13	-1,30	-1,00	-6,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
MTL	24/10/18	A10F222126	20/10/10	-4,76	-2,40	-24,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTL	24/10/18	A07S312989	17/03/15	-0,70	0,80	-1,40	AP		2015	S	SAP	SAP	S2015AP	S2015
MTL	24/10/18	A07F319153	10/08/16	-1,70	-1,00	-2,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	24/10/18	A18N211487	25/07/18	1,40	1,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	24/10/18	A14F238982	24/07/14	1,86	4,40	4,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	24/10/18	A16F240716	17/02/17	-0,70	-0,60	-0,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTS	24/10/18	A12F238527	01/12/12	0,74	-0,40	-24,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTL	24/10/18	A15F133137	05/06/15	4,34	5,60	0,00	RP1	P	2015	F	FRP1	FRP1P	F2015RP1	F2015P	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTL	24/10/18	A06F372106	06/12/16	-0,60	0,40	-88,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTL	24/10/18	A18N180601	14/08/18	0,82	0,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	24/10/18	A15F110688	23/05/15	-1,00	-1,60	-57,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTL	24/10/18	A07F334285	03/03/15	-2,00	-0,40	-41,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTN	24/10/18	A15F021554	17/04/15	-1,60	2,00	-2,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
MTO	24/10/18	A13F220050	21/11/13	-0,10	2,00	-8,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
MTN	24/10/18	A16F259476	20/01/17	-0,20	2,00	-9,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	24/10/18	A17N284827	05/01/18	0,26	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	24/10/18	A17N302749	13/03/18	-0,28	-0,60	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	24/10/18	A07F216573	29/12/11	-1,66	2,20	-6,60	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
MTO	25/10/18	A11F295114	27/08/13	0,06	-1,00	-27,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTO	25/10/18	A09F158228	03/08/09	-1,10	-1,00	-7,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
MTO	25/10/18	A15F194798	27/03/17	-0,20	-2,00	-21,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
MTO	25/10/18	A18N052581	29/03/18	1,50	0,40	-4,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	25/10/18	A17F027514	31/05/17	-1,80	0,00	0,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTO	25/10/18	A17N304699	06/03/18	1,14	0,20	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	25/10/18	A05L142330	22/05/13	-0,60	1,00	2,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
MTO	25/10/18	A10F514394	21/05/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTO	25/10/18	A09F220417	09/10/09	-	-	-	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
MTO	25/10/18	A18N213275	07/08/18	0,86	0,00	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	25/10/18	A14F403915	03/12/14	-2,40	0,00	-3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTO	25/10/18	A18N103689	14/04/18	-1,20	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	25/10/18	A11F291099	22/05/12	-1,04	0,00	-12,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTS	25/10/18	A18N191688	22/08/18	0,56	1,00	4,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	25/10/18	A14F397275	11/12/14	0,00	-1,60	-100,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	25/10/18	A08F463762	20/06/18	0,04	-1,40	-11,00	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
MTO	25/10/18	A07S135474	12/12/12	0,40	2,00	-11,00	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N
MTO	25/10/18	A17F090835	14/09/17	-0,06	3,00	4,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	25/10/18	A09F086241	04/04/18	-0,70	0,40	-7,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTN	25/10/18	A05L147510	25/06/13	-2,40	-1,00	-1,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
MTN	25/10/18	A13F199074	10/10/14	-0,46	-2,00	-35,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTN	25/10/18	A07F345572	26/05/17	-1,86	-2,00	-8,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTN	25/10/18	A09F322990	26/04/18	0,16	-0,60	-2,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTN	25/10/18	A12F234804	25/04/18	-1,14	-1,00	-4,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTN	25/10/18	A17N285060	22/01/18	-0,40	-4,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	25/10/18	A07F206240	11/12/14	-1,24	-3,00	-17,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTN	25/10/18	A13F202833	16/10/14	-1,90	0,60	-3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTL	26/10/18	A11F226429	12/04/13	0,64	-4,00	-91,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
BME	26/10/18	A15F170521	05/11/15	13,50	17,60	-4,60	RP2	P	2015	F	FRP2	FRP2P	F2015RP2	F2015P
BME	26/10/18	A18N033426	16/07/18	-0,80	-0,60	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	26/10/18	A18N033178	20/07/18	-0,54	-0,20	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	26/10/18	A09F121075	21/07/09	40,26	47,00	5,00	RP2	P	2009	F	FRP2	FRP2P	F2009RP2	F2009P
BME	26/10/18	A08F233219	18/06/08	10,70	12,60	-43,20	RP2	P	2008	F	FRP2	FRP2P	F2008RP2	F2008P
BME	26/10/18	A18N028388	28/06/18	1,66	0,40	-1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
BME	26/10/18	A10F055958	05/07/10	-0,34	-1,40	-22,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
BME	26/10/18	A16F047214	08/11/16	0,20	1,60	0,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
BME	26/10/18	A15F172261	09/08/16	-0,24	-2,00	-48,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
BME	26/10/18	A12F372042	28/11/13	2,24	0,20	-22,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTL	26/10/18	A12F234694	05/03/13	-1,50	-2,00	-13,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTL	26/10/18	A09F008019	09/03/09	0,30	-1,40	-13,20	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
MTL	26/10/18	A09F285438	21/12/09	-0,50	-2,00	-36,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
MTL	26/10/18	A14F237562	11/07/14	-2,30	-2,00	-38,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	26/10/18	A08F412558	05/10/16	-2,96	0,60	-6,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	26/10/18	A07S301613	28/10/10	1,32	1,40	0,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
MTL	26/10/18	A14F395031	31/10/14	0,10	0,60	-16,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTN	26/10/18	A12F178227	17/01/13	-	-	-	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. De Verificação
MTN	26/10/18	A18N139167	28/06/18	-0,96	-0,60	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	26/10/18	A09F170317	03/07/18	4,60	3,60	-7,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTS	26/10/18	A10F013805	19/04/10	-1,50	-1,40	-64,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
MTL	26/10/18	A17F108156	13/10/17	-0,40	1,40	3,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	26/10/18	A14F402204	24/11/14	-1,76	-2,40	-30,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTL	26/10/18	A18N179957	12/09/18	0,80	1,20	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	26/10/18	A17F060398	26/07/17	-0,70	0,40	1,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	26/10/18	A10F062195	05/07/16	-0,60	-1,00	-18,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTO	26/10/18	A15F136716	24/06/15	-4,20	-1,00	0,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
BSA	26/10/18	A07F261897	20/02/18	-1,20	2,00	4,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTO	26/10/18	A16F286844	15/05/18	-0,20	3,20	4,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTO	26/10/18	A18N189426	17/07/18	0,76	-0,20	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	26/10/18	A18N187815	09/10/18	0,50	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	27/10/18	A17F022852	06/05/17	-	-	-	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. De Verificação
MTS	27/10/18	A08F499253	27/04/09	-1,04	-1,60	-8,00	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
MTS	27/10/18	A11F327503	14/04/12	-1,10	-3,00	-22,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTL	27/10/18	A18N182237	26/06/18	0,70	-0,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	27/10/18	A12F351898	27/07/13	0,14	-1,00	-20,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTL	27/10/18	A18N137795	13/07/18	0,04	-0,80	-2,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	27/10/18	A15F266130	27/01/16	-1,80	-2,00	-18,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTO	27/10/18	A14F396799	14/11/14	-0,80	0,00	-11,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTS	27/10/18	A15F043565	10/03/15	-0,86	-1,40	-33,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTO	27/10/18	A08F354046	08/10/08	-5,60	-2,60	-38,40	RP2	N	2008	F	FRP2	FRP2N	F2008RP2	F2008N
MTO	27/10/18	A06S706090	26/09/13	-7,74	-12,60	-24,40	RP3	N	2013	S	SRP3	SRP3N	S2013RP3	S2013N
MTS	27/10/18	A11F329131	11/03/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. De Verificação
MTS	27/10/18	A09F071087	30/06/18	-0,20	0,60	-3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
MTO	27/10/18	A06F317875	03/06/16	-0,36	1,00	-13,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
MTO	27/10/18	A17F028085	19/05/17	-1,10	0,40	-6,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTO	27/10/18	A06F393162	09/02/17	-1,80	1,00	2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTO	27/10/18	A18N055344	02/06/18	0,30	-0,40	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	27/10/18	A03S157671	08/09/16	-0,66	3,60	2,00	AP		2016	S	SAP	SAP	S2016AP	S2016
BME	27/10/18	A07F310890	26/03/08	-3,00	-9,60	-99,40	RP2	N	2008	F	FRP2	FRP2N	F2008RP2	F2008N
MTL	30/10/18	E12L003583	15/07/14	7,50	4,00	-7,50	RP2	P	2014	L	LRP2	LRP2P	L2014RP2	L2014P
MTL	30/10/18	A06F427911	22/11/16	-0,50	1,00	-2,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
MTL	30/10/18	A18N182310	20/07/18	0,40	1,00	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTL	30/10/18	A13F205450	28/12/17	-2,30	1,40	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTL	30/10/18	A14F453663	02/02/15	-2,00	0,00	-5,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
MTS	30/10/18	A18N227480	20/09/18	0,30	0,60	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	30/10/18	A16F238993	23/01/17	-1,56	-0,40	0,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
MTS	30/10/18	A08F401748	14/12/17	1,96	7,00	9,00	RP1	P	2017	F	FRP1	FRP1P	F2017RP1	F2017P
MTS	30/10/18	A17N281848	25/01/18	0,00	-1,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTS	30/10/18	A02S752192	09/03/11	-0,14	0,00	-0,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
MTS	30/10/18	A17N307215	08/02/18	1,00	0,60	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	30/10/18	A07S210717	23/12/13	-0,94	0,00	-1,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
MTN	30/10/18	A99S507655	27/08/08	-3,10	-5,00	-3,00	AP		2008	S	SAP	SAP	S2008AP	S2008
MTN	30/10/18	A18N223803	14/09/18	0,14	0,00	3,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	30/10/18	A12F219004	10/07/17	-0,16	1,60	2,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
BSA	30/10/18	A10F136772	13/01/15	-	-	-	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
MTN	30/10/18	A12F345827	13/08/12	0,58	0,60	0,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
MTN	31/10/18	A09F194045	21/08/13	1,12	-0,60	-10,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTN	31/10/18	A17N284827	05/01/18	0,42	-1,40	-2,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTN	31/10/18	A13F150160	14/01/14	0,52	-1,40	-41,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
MTO	31/10/18	A18N022552	19/04/18	0,64	1,00	-1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	31/10/18	A11N318511	06/09/11	0,10	-2,50	-4,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
MTO	31/10/18	A18N092846	09/07/18	1,40	-0,20	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
MTO	31/10/18	A14F118968	09/07/14	-0,68	1,80	-2,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTO	31/10/18	A10F550432	03/10/13	-1,10	-2,20	-8,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
MTO	31/10/18	A01S547797	15/10/08	0,10	0,20	-11,00	RP1	N	2008	S	SRP1	SRP1N	S2008RP1	S2008N
MTS	31/10/18	A14F084802	30/05/14	-4,90	-2,80	-7,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
MTS	31/10/18	A12F287923	22/03/13	-0,28	-1,00	-14,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
MTS	31/10/18	A11N242408	18/08/11	0,60	0,00	-5,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
MTS	31/10/18	A12F181732	24/09/12	-1,00	-1,60	-99,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
MTS	31/10/18	A10F060212	16/10/14	0,52	-2,40	-39,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
BSI	31/10/18	A18N037656	26/07/18	0,62	-0,60	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
					1899				1899	1899

##  Resultado A pedido do Cliente
	CALIBRAÇÃO: Hidrômetros A PEDIDO DE CLIENTE Classe "B" OUTUBRO DE 2018

					QUANTIDADE:			542				ATUALIZADA ATÉ 31/10/2018

	FABRICANTE	RESULTADOS DOS ENSAIOS					DETALHAMENTO DOS HIDRÔMETROS NÃO CONFORME
						( Erros fora dos Valores Admissíveis )
		VERIFICADOS		APROVADOS				REPROVADOS				QUANTIDADE		ERROS ( - ) 1 vazão				ERROS(+)				ERROS( - ) várias vazões
				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%
S	ITRON	52		33		63,46		19		36,54		19		13		68,4		0		0,0		6		31,6
F	FAE	341		123		36,07		218		63,93		218		191		87,6		20		9,2		7		3,2
L	LAO	23		11		47,83		12		52,17		12		5		41,7		6		50,0		1		8,3
A	ARAD	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
B	DIEHL	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
N	ELSTER	126		120		95,24		5		3,97		5		4		80,0		1		20,0		0		0,0
G	SAGA	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
	TOTAL	542		287		52,95		254		46,86		254		213		83,86		27		10,63		14		5,51

	LEGENDA:	Qn = Vazão Nominal				Qt = Vazão de Transição					Qmin = Vazão Mínima

	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Negativos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	1	1	3	3	5	1	1	3	0	0	1	0
F	FAE	0	1	1	0	14	12	16	9	24	16	45	21	20	17	3
L	LAO	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
B	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	1	1	1	18	16	19	16	26	18	48	22	20	18	4
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Aprovados
	FABRICANTE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	2	2	4	2	4	2	6	3	2	3	0	2
F	FAE	0	0	0	0	2	4	2	2	8	10	21	5	23	34	11
L	LAO	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0	2	0	2	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	115
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	2	4	9	4	12	12	20	24	9	26	36	128
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Positivos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	FAE	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	2	2	7	0
L	LAO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	1	3	1	1	1	2	5	2	2	7	2